## Характеристики
№ п/п | Наименование товара, входящего в объект закупки | Ед измерения | кол-во | Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  | Значения указываемые поставщиком
|  |  |  | Наименование показателя, ед.изм. показателя | Описание, значение
1 | Электроды ЭКГ многоразовые грудные | комплект | 1 | Описание | Неинвазивный электрический проводник, предназначенный для передачи биоэлектрического сигнала от сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение (не относится к данному виду). Обычно это электрод в виде диска, который прикрепляется к коже с помощью специального клея или клейкой ленты и проводящий гель (некоторые электроды предварительно обработаны гелем); некоторые электроды крепятся с помощью присосок; некоторые модели могут быть прикреплены к ручным измерителям ЧСС. Электрокардиография обычно выполняется с использованием набора электродов (например, двенадцати), соединенных с соответствующими отведениями и кабелями. Это изделие многоразового использования
|  |  |  | Комплект, шт | не менее 6 | указать конкретное
|  |  |  | грудные | соответствие
|  |  |  | с винтом и зажимом | соответствие
|  |  |  | Диаметр внутренний | не менее 22 | указать конкретное
|  |  |  | Диаметр внешний мм | не менее 24 | указать конкретное
|  |  |  | Под штекер, мм | не менее 3/4 | указать конкретное
|  |  |  | Совместимы с любым оборудованием, где предусмотрено использование электродов подобного типа | соответствие
2 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Шт | 2 | Описание | Устройство в виде контейнера, который позволяет безопасно отложить, собирать и хранить загрязненные и/или другие опасные биологические материалы; это могут быть отходы со следами крови, слюны, мочи, кала или контактировавшие с ними предметы. Не предназначен для целей ИВД. Этот контейнер состоит из металлических и/или компонентов из твердого пластика и обычно выстилается одноразовым прокладочным материалом. Обычно устройство оборудовано самозакрывающейся крышкой и маркируется ярлыком с символом загрязненного материала. Содержимое контейнера утилизируется, обычно путем сжигания. Это изделие многоразового использования
|  |  |  | Фактический объем , л. | не более 21,0 | указать конкретное
|  |  |  | Рабочий объем изделия , л. | не менее 19 | указать конкретное
|  |  |  | Материал – полипропилен. | соответствие
|  |  |  | Должен иметь круглую конусообразную форму. | соответствие
Цвет контейнера желтый.
|  |  |  | Толщина стенки мм. | не менее 2 | указать конкретное
Наличие ручки для переноски контейнера
3 | Бахилы | пара | 2000 | Описание | Нестерильное изделие, изготавливаемое из водонепроницаемого материала, предназначенное для использования в качестве физического барьера на обуви для защиты обуви от загрязнения жидкостью. Это изделие для одноразового использования.
|  |  |  | Материал изделия | водонепроницаемый
|  |  |  | Бахилы низкие, текстурированные | соответствие
|  |  |  | Толщина, мкр | не менее 30 | указать конкретное
|  |  |  | Бахилы имеют двойную резинку по кругу, без защипов. | соответствие
Размер:
|  |  |  | длина, см | не менее 39 и не более 45 | указать конкретное
|  |  |  | ширина, см | не менее 12 и не более 16 | указать конкретное
|  |  |  | Фасовка, шт | от 100 до 200
4 | Пластырь | Шт | 5 | Описание | Нестерильная гибкая полоска из ткани, пластика, бумаги или другого материала, покрытая с одной стороны самоклеящимся слоем, обладающая низкой способностью вызывать аллергические реакции (т.е., гипоаллергенная), предназначенная для неинвазивного сцепления с поверхностью кожи с целью фиксации повязок на месте или прикрепления предметов (например, катетера); изделие не является водонепроницаемым. Это изделие для одноразового использования
|  |  |  | Ширина,см | не меенее 10 и не более 11 | указать конкретное
|  |  |  | Длина, м | не менее 10 и не более 15 | указать конкретное
|  |  |  | Упаковка индивидуальная картонная | соответствие
5 | Бинты нестерильные | Шт | 550 | Описание | Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования.
|  |  |  | Способ укладки | бинты | соответствие
|  |  |  | Длина, м | 5 | соответствие
|  |  |  | Ширина , см | 10 | соответствие
|  |  |  | Материал | медицинская отбеленная марля | соответствие
|  |  |  | Белизна изделия, %, | не менее 80 | указать конкретное
|  |  |  | Капиллярность, см/ч | не менее 7,0 | указать конкретное
|  |  |  | Поверхностная плотность марли, г/м2 | не менее 36 | указать конкретное
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | соответствие | соответствие
6 | Бинты стерильные | Шт | 260 | Описание | Стерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования
|  |  |  | представляет собой ленту с неосыпающимися краями | соответствие
|  |  |  | Край бинта должен быть заработанный, для исключения попадания концов нити в рану | соответствие
|  |  |  | Материал изготовления | хлопок | соответствие
|  |  |  | Содержание хлопка, % | не менее 100 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина изделия, см | 10 | соответствие
|  |  |  | Длина изделия, м | 5 | соответствие
|  |  |  | Плотность изделия, гр/м, | не менее 36 | указать конкретное
7 | Бинты нестерильные | Шт | 550 | Описание | Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования.
|  |  |  | Способ укладки | бинты | соответствие
|  |  |  | Длина, м | 7 | соответствие
|  |  |  | Ширина , см | 14 | соответствие
|  |  |  | Материал | медицинская отбеленная марля | соответствие
|  |  |  | Белизна изделия, %, | не менее 80 | указать конкретное
|  |  |  | Капиллярность, см/ч | не менее 7,0 | указать конкретное
|  |  |  | Поверхностная плотность марли, г/м2 | не менее 36 | указать конкретное
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | соответствие | соответствие
8 | Бинты стерильные | Шт | 260 | Описание | Стерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования
|  |  |  | представляет собой ленту с неосыпающимися краями | соответствие
|  |  |  | Край бинта должен быть заработанный, для исключения попадания концов нити в рану | соответствие
|  |  |  | Материал изготовления | хлопок | соответствие
|  |  |  | Содержание хлопка, % | не менее 100 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина изделия, см | 14 | соответствие
|  |  |  | Длина изделия, м | 7 | соответствие
|  |  |  | Плотность изделия, гр/м, | не менее 36 | указать конкретное
9 | Бинт эластичный, нестерильный, одноразового использования | Шт | 15 | Описание | Нестерильная полоска или рулон тканевого или пластикового материала (нелатексного), предназначенный для накладывания на участки тела с целью их компрессии в различных превентивных/терапевтических целях (например, для предотвращения отеков, обеспечения поддержки при незначительных травмах, лечения нарушений венозного возврата).
|  |  |  | Ширина бинта, см | не менее 1,5 | указать конкретное
|  |  |  | Длина бинта, мм | не менее 100 | указать конкретное
10 | Бинт эластичный, нестерильный, одноразового использования | Шт | 15 | Описание | Нестерильная полоска или рулон тканевого или пластикового материала (нелатексного), предназначенный для накладывания на участки тела с целью их компрессии в различных превентивных/терапевтических целях (например, для предотвращения отеков, обеспечения поддержки при незначительных травмах, лечения нарушений венозного возврата).
|  |  |  | Ширина бинта, см | не менее 2,0 | указать конкретное
|  |  |  | Длина бинта, мм | не менее 100 | указать конкретное
11 | Бинт эластичный, нестерильный, одноразового использования | Шт | 20 | Описание | Нестерильная полоска или рулон тканевого или пластикового материала (нелатексного), предназначенный для накладывания на участки тела с целью их компрессии в различных превентивных/терапевтических целях (например, для предотвращения отеков, обеспечения поддержки при незначительных травмах, лечения нарушений венозного возврата).
|  |  |  | Ширина бинта, см | не менее 2,5 | указать конкретное
|  |  |  | Длина бинта, мм | не менее 150 | указать конкретное
12 | Бинт эластичный, нестерильный, одноразового использования | Шт | 20 | Описание | Нестерильная полоска или рулон тканевого или пластикового материала (нелатексного), предназначенный для накладывания на участки тела с целью их компрессии в различных превентивных/терапевтических целях (например, для предотвращения отеков, обеспечения поддержки при незначительных травмах, лечения нарушений венозного возврата).
|  |  |  | Ширина бинта, см | не менее 3,0 | указать конкретное
|  |  |  | Длина бинта, мм | не менее 150 | указать конкретное
13 | Бинт эластичный, нестерильный, одноразового использования | Шт | 20 | Описание | Нестерильная полоска или рулон тканевого или пластикового материала (нелатексного), предназначенный для накладывания на участки тела с целью их компрессии в различных превентивных/терапевтических целях (например, для предотвращения отеков, обеспечения поддержки при незначительных травмах, лечения нарушений венозного возврата).
|  |  |  | Ширина бинта, см | не менее 3,5 | указать конкретное
|  |  |  | Длина бинта, мм | не менее 150 | указать конкретное
14 | Бинт эластичный, нестерильный, одноразового использования | Шт | 20 | Описание | Нестерильная полоска или рулон тканевого или пластикового материала (нелатексного), предназначенный для накладывания на участки тела с целью их компрессии в различных превентивных/терапевтических целях (например, для предотвращения отеков, обеспечения поддержки при незначительных травмах, лечения нарушений венозного возврата).
|  |  |  | Ширина бинта, см | не менее 4,0 | указать конкретное
|  |  |  | Длина бинта, мм | не менее 200 | указать конкретное
15 | Бумага для медицинских регистрирующих приборов | Шт | 5 | Назначение | для печати изображений, выводимых на монитор медицинского диагностического оборудования
|  |  |  | Бумага в рулоне | соответствие
|  |  |  | Ширина рулона, мм | 110
|  |  |  | Длина рулона, м | 20
|  |  |  | Срок хранения отпечатков, год | не менее 2
|  |  |  | Типы принтеров: | MITSUBISHI
16 | Бумага для медицинских регистрирующих приборов | Шт | 150 | Назначение | для печати изображений, выводимых на монитор медицинского диагностического оборудования
|  |  |  | Бумага в рулоне | соответствие
|  |  |  | Ширина рулона, мм | 210
|  |  |  | Длина рулона, м | 30
|  |  |  | Диаметр втулки | 18
|  |  |  | Типы принтеров: | для аппаратов ЭКГ производства FUKUDA, NIHON KOHDEN
17 | Вата нестерильная | Шт | 50 | Описание | Средство, которое используется в качестве абсорбента, из нестерильной массы ваты или искусственного волокна, непрерывное по всей длине в форме рулона, универсального применения или в качестве набивки в секторе здравоохранения или в домашних условиях; изделие не в виде повязки. Это средство безрецептурного отпуска (ОТС). Это средство одноразового применения
|  |  |  | Хирургическая | соответствие
|  |  |  | Стерильность | Нестерильный
|  |  |  | Тип укладки | рулон
|  |  |  | Масса, грамм | не менее 100 | указать конкретное
|  |  |  | Материал изготовления, % | 90-100 хлопковое волокно | указать конкретное
|  |  |  | Степень белизны, % | не менее 72 | указать конкретное
|  |  |  | Отбеливание без использования хлора | соответствие
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | наличие
|  |  |  | Срок годностина момент поставки, месяц | не менее 36 | указать конкретное
18 | Вата нестерильная | Шт | 200 | Описание | Средство, которое используется в качестве абсорбента, из нестерильной массы ваты или искусственного волокна, непрерывное по всей длине в форме рулона, универсального применения или в качестве набивки в секторе здравоохранения или в домашних условиях; изделие не в виде повязки. Это средство безрецептурного отпуска (ОТС). Это средство одноразового применения
|  |  |  | Хирургическая | соответствие
|  |  |  | Стерильность | Нестерильный
|  |  |  | Тип укладки | рулон
|  |  |  | Масса, грамм | не менее 250 | указать конкретное
|  |  |  | Материал изготовления, % | 90-100 хлопковое волокно | указать конкретное
|  |  |  | Степень белизны, % | не менее 72 | указать конкретное
|  |  |  | Отбеливание без использования хлора | соответствие
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | наличие
|  |  |  | Срок годностина момент поставки, месяц | не менее 36 | указать конкретное
19 | Вата стерильная | Шт | 30 | Описание | Средство, которое используется в качестве абсорбента, из стерильной массы ваты или искусственного волокна, непрерывное по всей длине в форме рулона, универсального применения или в качестве набивки в секторе здравоохранения; изделие не в виде повязки. Это средство одноразового применения
|  |  |  | Хирургическая | соответствие
|  |  |  | Стерильность | стерильный | соответствие
|  |  |  | Тип укладки | рулон | соответствие
|  |  |  | Масса, грамм | не менее 100 | указать конкретное
|  |  |  | Материал изготовления, % | 90-100 хлопковое волокно | указать конкретное
|  |  |  | Степень белизны, % | не менее 56 | указать конкретное
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | наличие
20 | Вата стерильная | Шт | 20 | Описание | Средство, которое используется в качестве абсорбента, из стерильной массы ваты или искусственного волокна, непрерывное по всей длине в форме рулона, универсального применения или в качестве набивки в секторе здравоохранения; изделие не в виде повязки. Это средство одноразового применения
|  |  |  | Хирургическая | соответствие
|  |  |  | Стерильность | стерильный | соответствие
|  |  |  | Тип укладки | рулон | соответствие
|  |  |  | Масса, грамм | не менее 50 | указать конкретное
|  |  |  | Материал изготовления, % | 90-100 хлопковое волокно | указать конкретное
|  |  |  | Степень белизны, % | не менее 56 | указать конкретное
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | наличие
21 | Ведро педальное для сбора медицинских отходов класса Б | Шт | 6 | Описание | Устройство в виде контейнера-ведра с педальным механизмом, который позволяет безопасно отложить, собирать и хранить загрязненные и/или другие опасные биологические материалы
|  |  |  | Цве согласно СанПин 2.1.7.2790-10,гл.1,п. гл.IV, п. 4.11 | желтый
|  |  |  | Педальный механизм для исключения контакта рук медицинского персонала с контейнером и его содержимым | соответствие
|  |  |  | Крышка с плотно пригнанными краями и ободом для фиксации по нижнему краю | соответствие
|  |  |  | Объем. Литров | не менее 12 | указать конкретное
22 | Воронка ушная стерильная, одноразового использования | Шт | 300 | Описание | Полужесткая или жесткая пластмассовая трубка, которая имеет форму конуса (т.е. скошена на конус относительно стандартного инструмента для соответствия по размеру небольшому отверстию), удерживается рукой и вводится вручную или насаживается на совместимый отоскоп, затем вводится в слуховой проход для создания пути прохода с целью последующего обследования, аспирации, ирригации или ввода другого хирургического устройства во время процедуры уха-горла-носа (ЛОР). Изделие может именоваться как ушная канюля. Это разовое изделие
|  |  |  | Диаметр входной части, мм | более 3,5 и не более 5 | указать конкретное
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | наличие
23 | Гель контактный | Шт | 3 | Описание | Нестерильное средство, разработанное для нанесения на неповрежденную поверхность кожи пациента для обеспечения связи между анализатором (например, ультразвуковым датчиком, оптической системой контроля уровня глюкозы) и пациентом, благодаря чему могут передаваться и приниматься сигналы (например, ультразвук, свет), проходящие через кожу во время обследования. Средство выпускается в форме нелипкого жидкообразного геля (или сухой смеси для приготовления геля путем разведения его водой), который может также позволять оператору плавно передвигать аналитическое устройство по коже пациента для обеспечения лучшего анализа обследуемого участка. Может использоваться как профессиональным медицинским работником, так и непрофессионалом. После применения изделием нельзя пользоваться повторно.
|  |  |  | (сухая смесь) предназначен для изготовления геля, используемого в качестве контактной среды при проведении всех видов ультразвуковых и электрофизиологических исследований | соответствие
|  |  |  | количество готового геля, кг | не менее 5 | указать конкретное
|  |  |  | Плотность, г/см3 | 1,02 ± 0,05
|  |  |  | Удельная электропроводность, См/м | от 0,1 до 1,0
|  |  |  | Водорастворимость | полная
|  |  |  | Фасовка, грамм | не менее 5000 | указать конкретное
|  |  |  | рН 6,0-8,0 | соответствие
24 | Гель для УЗИ | Шт | 10 | Описание | Универсальная контактная среда для проведения ультразвуковой терапии, ультразвуковых исследований, доплерографии, а также фото- и лазерных процедур (косметологии, эпиляции, омоложения и т.д.)
|  |  |  | средней вязкости - предназначен для ультразвуковых исследований (УЗИ) допплерографии, физиотерапии и косметологии в медицинских учреждениях имеет среднюю вязкость - самая часто применяемая. Просмотреть список гелей с средней вязкостью | соответствие
|  |  |  | Фасовка канистра, литр | не менее 5 | указать конкретное
25 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 или эквивалент | Шт | 15 | Описание | Вид: Механический ; Максимальное значение диапазона измерений относительной влажности ≥90 Процент. Погрешность измерений влажности
|  |  |  | Минимальное значение диапазона измерений относительной влажности % | не более 20 | указать конкретное
|  |  |  | Поверка | не менее 12 месяцев | указать конкретное
26 | Губка гемостатическая компрессионная для наружного применения | Шт | 30 | Описание | Стерильное нерассасывающееся изделие, предназначенное для наложения на внешние раны, сначала с применением давления, для быстрой остановки сильного кровотечения (например, артериального, венозного) посредством впитывания крови и активирования механизмов сворачивания крови. Состоит из поглощающей матрицы (например, полиуретана), пропитанного веществами, которые способствуют свертыванию крови [например, тромбином, хлористым кальцием, эпсилон-аминокапроновой кислотой]. Область применения: хирургия, травматология, неотложная помощь. Является изделием одноразового использования.
|  |  |  | Губка коллагеновая кровоостанавливающая (пластина биодеградируемая коллагеновая) предназначена для оказания местного гемостатического и антисептического действия | Соответствие
|  |  |  | Колланен в составе, % | Не менее 80
|  |  |  | Аминокапроновая кислота в составе | наличие
|  |  |  | Арговит в составе | наличие
|  |  |  | Борная кислота в составе | наличие
|  |  |  | Фурацилин в составе | наличие
|  |  |  | Длина, мм | не менее 50 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина, мм | не менее 50 | указать конкретное
|  |  |  | Толщина*, мм | не менее 7 | указать конкретное
|  |  |  | Индекс pH | Не более 6,5 | указать конкретное
|  |  |  | Диапазон содержания влаги % | Не более 18 | указать конкретное
27 | Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический | Шт | 2 | Описание | Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический для аппарата КАПД-02-СТ-А
28 | Помпа дозатор для канистры 5 литров | Шт | 3 | Описание | Дозирующее устройство для флаконов и канистр 5,0 литров - Используются для перелива жидких средств (гелей для УЗИ и ЭКГ, мыла, шампуней, дез. средств) из канистр большого объема в флаконы меньшего объема, необходимого для работы.
29 | Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Шт | 30 | Описание | Комплект для удаления отходов, предназначенный для безопасного уничтожения биологически или химически зараженных острых предметов и для предотвращения телесного контакта медицинских работников с потенциально инфекционным материалом. Данный контейнер устойчив к проколам, герметичный, безопасно закрывается и обычно имеет универсальный ярлык биологической опасности.**
|  |  |  | Назначение | Бесконтактный сбор и хранение острого инструментария в местах первичного образования отходов (в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.2790-10)
|  |  |  | Материал изготовления | композиция полимерных материалов с повышенными прочностными характеристиками
|  |  |  | Фактический объем изделия, л | не менее 1,2 | указать конкретное
|  |  |  | Полезный объем, л | не менее 0,9 | указать конкретное
|  |  |  | Основной цвет изделия | желтый
|  |  |  | Конструкция контейнера позволяет осуществлять бесконтактный съём игл | соответствие
|  |  |  | Закрывается и герметизируется при помощи плотно прилегающей крышки, исключающей возможность самопроизвольного вскрытия. | соответствие
|  |  |  | Наличие инструкций-схем по эксплуатации | соответствие
|  |  |  | Маркировочная наклейка для внесения данных с указанием фактического объема | наличие
30 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Шт | 2 | Описание | Устройство в виде контейнера, который позволяет безопасно отложить, собирать и хранить загрязненные и/или другие опасные биологические материалы; это могут быть отходы со следами крови, слюны, мочи, кала или контактировавшие с ними предметы. Не предназначен для целей ИВД. Этот контейнер состоит из металлических и/или компонентов из твердого пластика и обычно выстилается одноразовым прокладочным материалом. Обычно устройство оборудовано самозакрывающейся крышкой и маркируется ярлыком с символом загрязненного материала. Содержимое контейнера утилизируется, обычно путем сжигания. Это изделие многоразового использования
|  |  |  | Фактический объем , л. | не более 13,0 | указать конкретное
|  |  |  | Рабочий объем изделия , л. | не менее 11,5 | указать конкретное
|  |  |  | Материал – полипропилен. | соответствие
|  |  |  | Должен иметь круглую конусообразную форму. | соответствие
Цвет контейнера желтый.
|  |  |  | Толщина стенки мм. | не менее 2 | указать конкретное
Наличие ручки для переноски контейнера
31 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Шт | 10 | Описание | Лента предназначенная для наложения на конечность пациента (руку) с целью пережатия артерий и регулирования кровотока. Используется при взятии проб крови. Оснащается стягивающим механизмом, используемым для регулировки давления на конечность.
|  |  |  | Категория пациентов | взрослые
|  |  |  | Материал | мягкая, упругая, прорезиненная лента
|  |  |  | Застежка | да
|  |  |  | Защелка- механизм с кнопкой освобождения защелки от корпуса | соответствие
|  |  |  | Подлежит дезинфекции любым раствором, предназначенным для обработки резиновых и пластиковых предметов | соответствие
|  |  |  | Пластмассовый корпус, замыкающий при манипуляциях ленту в петлю | наличие
|  |  |  | Ширина, миллиметр | не менее 25 | указать конкретное
|  |  |  | Длина, миллиметр | не менее 350 | указать конкретное
32 | Зеркало гинекологическое | Шт | 2500 | Описание | предназначено для раскрывания или расширения влагалища и обнажения шейки матки при проведении диагностики и операций
|  |  |  | Материал прозрачный пластик повышенной прочности | соответствие
|  |  |  | Удлиненная рукоятка нижней створки от оси вращения створок до конца рукоятки, см | не менее 13 | указать конкретное
|  |  |  | Рабочие створки - анатомической формы | соответствие
|  |  |  | Длина створок, мм | не менее 113 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина створок, мм | не менее 45 | указать конкретное
|  |  |  | Замок (фиксатор) поворотного, типа «гребенка» | соответствие
|  |  |  | Диаметр смотрового окна в наибольшем измерении, см | более 3,5 | указать конкретное
|  |  |  | Размер L | соответствие
33 | Зеркало гинекологическое | Шт | 3500 | Описание | предназначено для раскрывания или расширения влагалища и обнажения шейки матки при проведении диагностики и операций
|  |  |  | Материал прозрачный пластик повышенной прочности | соответствие
|  |  |  | Удлиненная рукоятка нижней створки от оси вращения створок до конца рукоятки, см | не менее 13 | указать конкретное
|  |  |  | Рабочие створки - анатомической формы | соответствие
|  |  |  | Длина створок, мм | не менее 110 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина створок, мм | не менее 42 | указать конкретное
|  |  |  | Замок (фиксатор) поворотного, типа «гребенка» | соответствие
|  |  |  | Диаметр смотрового окна в наибольшем измерении, см | менее 3,5 | указать конкретное
|  |  |  | Размер М | соответствие
34 | Зеркало гинекологическое | Шт | 300 | Описание | предназначено для раскрывания или расширения влагалища и обнажения шейки матки при проведении диагностики и операций
|  |  |  | Материал прозрачный пластик повышенной прочности | соответствие
|  |  |  | Удлиненная рукоятка нижней створки от оси вращения створок до конца рукоятки, см | не менее 13 | указать конкретное
|  |  |  | Рабочие створки - анатомической формы | соответствие
|  |  |  | Длина створок, мм | не менее 108 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина створок, мм | не менее 38 | указать конкретное
|  |  |  | Замок (фиксатор) поворотного, типа «гребенка» | соответствие
|  |  |  | Диаметр смотрового окна в наибольшем измерении, см | не более 3,2 | указать конкретное
|  |  |  | Размер S | соответствие
35 | Зонд урогенитальный | Шт | 10000 | Описание | Представляет собой устройство с выступами, наподобие щетинок, предназначенное для получения эндо- и экзиоцервикса с целью выявления патологии шейки матки.
|  |  |  | На центральной выступающей части, которая входит в цервикальный канал имеются небольшие щетинки в виде ёршика цилиндрической формы со спиральным расположением ворсинок. | наличие
|  |  |  | После введения во влагалище головка щетки поворачивается, плотно соприкасаясь с исследуемой областью, до тех пор, пока она не соберет образец из крови и слизи. | соответствие
|  |  |  | Одноразовая | соответствие
|  |  |  | Наличие стерильности | стерильная
|  |  |  | Упаковка | индивидуальная
36 | Зонд урогенитальный | Шт | 3500 | Описание | Применяются для взятия биологического материала из мочеиспускательного (цервикального) канала у мужчин и уретры у женщин, что позволяет провести цитологический и бактериологический анализ, также может быть использован при конизации шейки матки во время беременности
|  |  |  | Урогенитальный универсальный зонд состоит из головки, несущей части и полой ручки. | соответствие
|  |  |  | Рабочая часть зонда состоит из кончика, покрытого ворсинками микроцеллюлозы, и ручки | соответствие
|  |  |  | Полая часть ручки представляет собой сосуд, который используется для транспортировки биологического материала, находящегося на легко отламывающейся головке зонда. | соответствие
|  |  |  | Одноразовый | соответствие
|  |  |  | Наличие стерильности | стерильный
|  |  |  | Упаковка | индивидуальная
37 | Игла для акупунктуры, одноразового использования | Шт | 8000 | Описание | Длинный, тонкий остроконечный инструмент, используемый для стимуляции периферийных нервов с целью хирургической анестезии, обезболивания и достижения иных терапевтических эффектов. Изготавливается из металла и широко используется во вспомогательной терапии. Изделие одноразового использования.
|  |  |  | Ручка из нержавеющей стали | наличие
|  |  |  | Диаметр острия иглы (рабочей части), мм | не менее 0.3 | указать конкретное
|  |  |  | Длина острия иглы (рабочей части) до витой рукоятки, мм | не более 30 | указать конкретное
|  |  |  | Упаковка | Иглы упакованы в бумажный блистер с пятью отдельными ячейками
|  |  |  | Фасовка | В каждой ячейке по одной игле
|  |  |  | Стерильность | соответствие
38 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | Шт | 200 | Описание | Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования
|  |  |  | Трехгранная заточка острия иглы | наличие
|  |  |  | Силиконовое покрытие иглы | наличие
|  |  |  | Втулка иглы имеет цветовую кодировку | соответствие
|  |  |  | Размер иглы, G | 30
|  |  |  | Материал иглы | медицинская сталь
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | наличие
39 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | Шт | 300 | Описание | Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования
|  |  |  | Трехгранная заточка острия иглы | наличие
|  |  |  | Силиконовое покрытие иглы | наличие
|  |  |  | Втулка иглы имеет цветовую кодировку | соответствие
|  |  |  | Размер иглы, G | 21
|  |  |  | Материал иглы | медицинская сталь
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | наличие
40 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | Шт | 300 | Описание | Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования
|  |  |  | Трехгранная заточка острия иглы | наличие
|  |  |  | Силиконовое покрытие иглы | наличие
|  |  |  | Втулка иглы имеет цветовую кодировку | соответствие
|  |  |  | Размер иглы, G | 25
|  |  |  | Материал иглы | медицинская сталь
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | наличие
41 | Индикатор воздушный стерилизации | Уп | 3 | Описание | Индикатор стерилизации, реагирующий на характерные химические или физические изменения одного или нескольких физических условий внутри стерилизационной камеры
|  |  |  | Изделие одноразового использования | Соответствие
|  |  |  | Режим стерилизации: °C/ мин | 132/20
|  |  |  | Для оперативного визуального контроля соблюдения параметров режимов паровой стерилизации медицинских изделий в стерилизационных камерах стерилизаторов с предварительным удалением воздуха из камеры гравитационным способом (продувка паром) | Соответствие
|  |  |  | Липкий слой на обратной стороне индикатора для фиксации | Наличие
|  |  |  | Срок сохранения конечного состояния индикатора при архивировании, месяцев | Не менее 6 | указать конкретное
|  |  |  | ГОСТ ISO 11140-1-2011 Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. | Соответствие
|  |  |  | Индикаторы для наружного и внутреннего контроля | Соответствие
|  |  |  | Журнал ф. 257/у | Наличие
|  |  |  | Упаковка, шт | не менее 1000 | указать конкретное
42 | Индикатор воздушный стерилизации | Уп | 10 | Описание | Индикатор стерилизации, реагирующий на характерные химические или физические изменения одного или нескольких физических условий внутри стерилизационной камеры
|  |  |  | Изделие одноразового использования | Соответствие
|  |  |  | Режим стерилизации: °C/ мин | 180/60
|  |  |  | Для оперативного визуального контроля соблюдения параметров режимов воздушной стерилизации медицинских изделий в стерилизационных камерах стерилизаторов с предварительным удалением воздуха из камеры гравитационным способом (продувка паром) | Соответствие
|  |  |  | Липкий слой на обратной стороне индикатора для фиксации | Наличие
|  |  |  | Срок сохранения конечного состояния индикатора при архивировании, месяцев | Не менее 6 | указать конкретное
|  |  |  | ГОСТ ISO 11140-1-2011 Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. | Соответствие
|  |  |  | Индикаторы для наружного и внутреннего контроля | Соответствие
|  |  |  | Журнал ф. 257/у | Наличие
|  |  |  | Упаковка, шт | не менее 1000 | указать конкретное
43 | Кабель отведений ЭКГ | Шт | 1 | Описание | Кабель отведений ЭКГ совместимый с регистратором ЭКГ холтеровским Валента МН-08.
|  |  |  | Количество отведений | не менее 7 | указать конкретное
|  |  |  | Длина , м | не менее 0,7 | указать конкретное
|  |  |  | Тип коннекторов — кнопочный | Соответствие
|  |  |  | Материал устойчивый к биологическим агрессивным средам | Соответствие
44 | Периферический внутривенный катетер | Шт | 100 | Описание | Медицинское приспособление предназначенное для длительного введения лекарственных средств в периферические вены (до 3-х суток) или выведения жидкости, растворов лекарственных веществ из кровеносной системы человека при помощи катетера, вставленного в кровеносный сосуд (периферические вены пациента) с целью уменьшения травмирования вены с помощью полой иглы (интродуктора
|  |  |  | Диаметр катетера, G | 20
|  |  |  | Инъекционный порт | да
|  |  |  | Крылья для фиксации | да
|  |  |  | Рабочая длина, мм | не менее 45 не более 50 | указать конкретное
|  |  |  | Цветовая кодировка* | зеленый
|  |  |  | Удлинительная трубка | нет
45 | Периферический внутривенный катетер | Шт | 200 | Описание | Медицинское приспособление предназначенное для длительного введения лекарственных средств в периферические вены (до 3-х суток) или выведения жидкости, растворов лекарственных веществ из кровеносной системы человека при помощи катетера, вставленного в кровеносный сосуд (периферические вены пациента) с целью уменьшения травмирования вены с помощью полой иглы (интродуктора
|  |  |  | Диаметр катетера, G | 22
|  |  |  | Инъекционный порт | да
|  |  |  | Крылья для фиксации | да
|  |  |  | Рабочая длина, мм | не менее 45 не более 50 | указать конкретное
|  |  |  | Цветовая кодировка* | зеленый
|  |  |  | Удлинительная трубка | нет
46 | Периферический внутривенный катетер | Шт | 50 | Описание | Медицинское приспособление предназначенное для длительного введения лекарственных средств в периферические вены (до 3-х суток) или выведения жидкости, растворов лекарственных веществ из кровеносной системы человека при помощи катетера, вставленного в кровеносный сосуд (периферические вены пациента) с целью уменьшения травмирования вены с помощью полой иглы (интродуктора
|  |  |  | Диаметр катетера, G | 18
|  |  |  | Инъекционный порт | да
|  |  |  | Крылья для фиксации | да
|  |  |  | Рабочая длина, мм | не менее 45 не более 50 | указать конкретное
|  |  |  | Цветовая кодировка* | зеленый
|  |  |  | Удлинительная трубка | нет
47 | Катетер уретральный для однократного дренирования | Шт | 10 | Описание | Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь медработником с целью его опорожнения, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию.
|  |  |  | Материал | поливинилхлорид
|  |  |  | Стерильность | наличие
|  |  |  | Длина катетера ,мм | не менее 400
|  |  |  | Размер, СН | 18
48 | Клеенка подкадная | Шт | 30 | Описание | Клеенка должна быть предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладного непроницаемого материала
|  |  |  | Основа | полиэфирная ткань
|  |  |  | Покрытие | поливинилхлорид
|  |  |  | Возможность многократной дезинфекции моющими и дезинфицирующими средствами по ОСТ-42-21-2-85 | наличие
|  |  |  | Микропористая структура ПВХ-покрытия | соответствие
|  |  |  | Ширина , см | не менее 140 | указать конкретное
|  |  |  | Длина , м | не менее 1 | указать конкретное
|  |  |  | Упаковка | индивидуальная
|  |  |  | Назначение | Сбор, маркировка и герметизация эпидемиологически опасных отходов в местах их образования
|  |  |  | Классификация согласно СанПин 2.1.7.2790–10 | А
49 | Кабель к комплексу суточного мониторирования ЭКГ и АД | Шт | 2 | Описание | Кабель к комплексу суточного мониторирования ЭКГ и АД совместимый с преобразователем биосигналов (ПБС) "Валента"
|  |  |  | Совместимость с преобразователем биосигналов (ПБС) "Валента" | Соответствие
|  |  |  | Количество отведений -10 | 10
|  |  |  | Длина, м. | не менее 3 | указать конкретное
|  |  |  | Тип разъема D-SUB | Соответствие
|  |  |  | Тип коннектора к электродам - штекерный | Соответствие
|  |  |  | Наличие цветовой маркировки и экранирования | Соответствие
50 | Комплект электродов с ремнями (РЭГ) | комплект | 1 | Описание | Набор неинвазивных изделий, предназначенных для использования с целью проведения электрических сигналов от сердца пациента через электрод, закрепленный на поверхности груди/конечностей, на электрокардиограф или систему мониторинга состояния пациента. Изделие включает в себя обособленный металлический провод (провода) со съемным или перманентно закрепленным электродом и может включать в себя провод с коннектором; некоторые виды могут быть со специальными устройствами (например, ремень для крепления электрода ЭЭГ). Это изделие для многоразового использования
|  |  |  | Перфорированная резиновая лента (бинты Мартенса) | наличие
|  |  |  | С креплением на кнопку | наличие
|  |  |  | Электрод контактный в контейнере: Токосъемный элемент выполнен из нейзильбера МНЦ15-20 ГОСТ 492, диаметр электрода Ф19 мм | Кабель с коннектором типа "крокодил"
|  |  |  | Количество в комплекте, шт. | не менее 6 | указать конкретное
51 | Контейнер-дезинфектор | Шт | 2 | Описание | Контейнер-дезинфектор для сбора и дезинфекции медицинских отходов химическим методом
|  |  |  | В комплектацию должны входить перфорированное дно-вставка, внутренняя крышка-погрузитель, кран для слива дезинфицирующего средства | соответствие
|  |  |  | Объем, литров | не менее 15 | указать конкретное
52 | Лезвие скальпеля, одноразового использования стерильное | Шт | 200 | Описание | Лезвия из высокоуглеродистой медицинской карбоновой стали. Предназначены для рассечения мягких тканей при всех видах хирургических вмешательств
|  |  |  | Размер соответствует международному стандарту | №11
53 | Лейкопластырь | Шт | 50 | Описание | Нестерильная гибкая полоска из ткани, пластика, бумаги или другого материала, покрытая с одной стороны самоклеящимся слоем, обладающая низкой способностью вызывать аллергические реакции (т.е., гипоаллергенная), предназначенная для неинвазивного сцепления с поверхностью кожи с целью фиксации повязок на месте или прикрепления предметов (например, катетера); изделие не является водонепроницаемым. Это изделие для одноразового использования
|  |  |  | Основа - 100% хлопковая ткань | Соответствие
|  |  |  | Гипоаллергенный | Соответствие
|  |  |  | Возможность нанесения надписей на поверхность лейкопластыря | Соответствие
|  |  |  | Снимается без особого усилия и использования ножниц | Соответствие
|  |  |  | Подходит для длительного ношения | Соответствие
|  |  |  | Не растягивается, не вызывает мацерации | Соответствие
Размер лейкопластыря
|  |  |  | Ширина,см | не меенее 1 и не более 1,5 | указать конкретное
|  |  |  | Длина, м | не менее 4,5 и не более 5 | указать конкретное
|  |  |  | pH тканевой основы соответствует ГОСТ Р 52770-2016 | Соответствие
|  |  |  | Упаковка индивидуальная картонная | соответствие
54 | Лейкопластырь | Шт | 180 | Описание | Нестерильная гибкая полоска из ткани, пластика, бумаги или другого материала, покрытая с одной стороны самоклеящимся слоем, обладающая низкой способностью вызывать аллергические реакции (т.е., гипоаллергенная), предназначенная для неинвазивного сцепления с поверхностью кожи с целью фиксации повязок на месте или прикрепления предметов (например, катетера); изделие не является водонепроницаемым. Это изделие для одноразового использования
|  |  |  | Основа - 100% хлопковая ткань | Соответствие
|  |  |  | Гипоаллергенный | Соответствие
|  |  |  | Возможность нанесения надписей на поверхность лейкопластыря | Соответствие
|  |  |  | Снимается без особого усилия и использования ножниц | Соответствие
|  |  |  | Подходит для длительного ношения | Соответствие
|  |  |  | Не растягивается, не вызывает мацерации | Соответствие
Размер лейкопластыря
|  |  |  | Ширина,см | не меенее 2 и не более 2,5 | указать конкретное
|  |  |  | Длина, м | не менее 4,5 и не более 5 | указать конкретное
|  |  |  | pH тканевой основы соответствует ГОСТ Р 52770-2016 | Соответствие
|  |  |  | Упаковка индивидуальная картонная | соответствие
55 | Лейкопластырь | Шт | 450 | Описание | Нестерильная гибкая полоска из ткани, пластика, бумаги или другого материала, покрытая с одной стороны самоклеящимся слоем, обладающая низкой способностью вызывать аллергические реакции (т.е., гипоаллергенная), предназначенная для неинвазивного сцепления с поверхностью кожи с целью фиксации повязок на месте или прикрепления предметов (например, катетера); изделие не является водонепроницаемым. Это изделие для одноразового использования
|  |  |  | Основа - 100% хлопковая ткань | Соответствие
|  |  |  | Гипоаллергенный | Соответствие
|  |  |  | Возможность нанесения надписей на поверхность лейкопластыря | Соответствие
|  |  |  | Снимается без особого усилия и использования ножниц | Соответствие
|  |  |  | Подходит для длительного ношения | Соответствие
|  |  |  | Не растягивается, не вызывает мацерации | Соответствие
Размер лейкопластыря
|  |  |  | Ширина,см | не меенее 3 и не более 2,5 | указать конкретное
|  |  |  | Длина, м | не менее 4,5 и не более 5 | указать конкретное
|  |  |  | pH тканевой основы соответствует ГОСТ Р 52770-2016 | Соответствие
|  |  |  | Упаковка индивидуальная картонная | соответствие
56 | Лейкопластырь | уп | 1 | Описание | Небольшая круглая гибкая полоска (из ткани, пластика, бумаги или другого материала), предназначенная для закрытия поверхностных ран, покрытая с одной стороны клеевым слоем и имеющая впитывающую прокладку, предварительно наполненную (пропитанную) антисептиком для ингибирования роста микроорганизмов. Может быть гипоаллергенным и/или водонепроницаемым. Пластырь обычно отпускается без рецепта врача (OTC). Это изделие одноразового использования.*
|  |  |  | Показания | закрытие мест инъекций, уход за небольшими ранами
|  |  |  | Основа изделия- мягкое нетканое полотно с атравматичной сорбционной подушечкой | наличие
|  |  |  | Атравматичный слой, покрывающий впитывающую подушечку из проницаемой микросетки | наличие
|  |  |  | Сорбционная подушечка с атравматичной перфорированной сеткой пропитана бесцветным антисептическим средством | соответствие
|  |  |  | Сорбционная подушечка не прилипает к ране | соответствие
|  |  |  | Стерильный | соответствие
|  |  |  | Материал впитывающей подушечки | вискоза
|  |  |  | Свойства | бактерицидный, эластичный, воздухопроницаемый
Размер лейкопластыря имеет круглуформу
|  |  |  | Диаметр, мм | не менее 20 и не более 25 | указать конкретное
|  |  |  | Упаковка, шт | Не менее 1 000 | указать конкретное
57 | Лейкопластырь | шт | 1500 | Описание | Небольшая узкая гибкая полоска (из ткани, пластика, бумаги или другого материала), предназначенная для закрытия поверхностных ран, покрытая с одной стороны клеевым слоем и имеющая впитывающую прокладку, предварительно наполненную (пропитанную) антисептиком для ингибирования роста микроорганизмов. Может быть гипоаллергенным и/или водонепроницаемым. Пластырь обычно отпускается без рецепта врача (OTC). Это изделие одноразового использования.*
|  |  |  | Показания | закрытие мест инъекций, уход за небольшими ранами
|  |  |  | Основа изделия- мягкое нетканое полотно с атравматичной сорбционной подушечкой | наличие
|  |  |  | Атравматичный слой, покрывающий впитывающую подушечку из проницаемой микросетки | наличие
|  |  |  | Сорбционная подушечка с атравматичной перфорированной сеткой пропитана бесцветным антисептическим средством | соответствие
|  |  |  | Сорбционная подушечка не прилипает к ране | соответствие
|  |  |  | Стерильный | соответствие
|  |  |  | Материал впитывающей подушечки | вискоза
|  |  |  | Свойства | бактерицидный, эластичный, воздухопроницаемый
Размер лейкопластыря
|  |  |  | Ширина, см | не менее 2 и не более 2,5 | указать конкретное
|  |  |  | Длина, см | не менее 6,5 и не более 7,5 | указать конкретное
58 | Лейкопластырь | шт | 1000 | Описание | Небольшая узкая гибкая полоска (из ткани, пластика, бумаги или другого материала), предназначенная для закрытия поверхностных ран, покрытая с одной стороны клеевым слоем и имеющая впитывающую прокладку, предварительно наполненную (пропитанную) антисептиком для ингибирования роста микроорганизмов. Может быть гипоаллергенным и/или водонепроницаемым. Пластырь обычно отпускается без рецепта врача (OTC). Это изделие одноразового использования.*
|  |  |  | Назначение | Предназначены для ухода за послеоперационными и другими ранами
|  |  |  | Основа- с закругленными краями, нетканый материал с дискретным нанесением клея | наличие
|  |  |  | Материал подушечки | вискоза
|  |  |  | Атравматичный слой из проницаемой микросетки | наличие
|  |  |  | Сорбционная подушечка пропитана бесцветным антисептическим средством | соответствие
Размер лейкопластыря
|  |  |  | Ширина, см | не менее 4 не более 6 | указать конкретное
|  |  |  | Длина, см | не менее 9 и не более 11 | указать конкретное
|  |  |  | Стерильно | соответствие
59 | Манжета для измерения АД | Шт | 4 | Описание | Манжета для измерения АД к комплексу КАПД-02-СТ
|  |  |  | Размер M/22-32СМ | соответствие
60 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Рулон | 1 | Описание | Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования
|  |  |  | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная по ТУ | Соответствие
|  |  |  | Способ укладки | Рулон
|  |  |  | Поверхностная плотность марли, г/м² | Не менее 30 | указать конкретное
|  |  |  | Нить рентгеноконтрастная | Наличие
|  |  |  | Ширина марли в рулоне, см | Не менее 90 | указать конкретное
|  |  |  | Длина марли в рулоне, м | не менее 1 000 | указать конкретное
|  |  |  | Белизна, % | Не менее 80 | указать конкретное
61 | Маска медицинская для лица | шт | 10000 | Описание | Изделие, закрывающее нос и рот медицинского работника и защищающая его/её от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов в ходе хирургической операции или осмотра пациента. Изделие одноразового использования
|  |  |  | Исполнение | на резинке
|  |  |  | Количество слоев, штук | не менее 3 | указать конкретное
|  |  |  | Длина, мм | не менее 175 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина, мм | не менее 100 | указать конкретное
|  |  |  | Материал изготовления - | нетканый воздухопроницаемый водоотталкивающий
|  |  |  | Материал фильтра (средний слой) | пористые волокна полипропилена
|  |  |  | Горизонтальный гибкий носовой фиксатор (вшитый) | наличие
|  |  |  | Количество в упаковке, шт | не менее 50 | указать конкретное
62 | Многоразовый жгут эластичный с застежкой | Шт | 10 | Описание | Лента или трубка, предназначенные для наложения на конечность пациента (руку или ногу) с целью пережатия артерий и регулирования кровотока. Используется, в основном, экстренными медицинскими службами для предотвращения кровопотери или при взятии проб крови. Как правило, оснащается стягивающим механизмом, например, замком Велкро или пряжкой-защёлкой, используемым для регулировки давления на конечность. Это изделие для многоразового использования.
|  |  |  | Категория пациентов | взрослые
|  |  |  | Материал | мягкая, упругая, прорезиненная лента
|  |  |  | Застежка | да
|  |  |  | Защелка- механизм с кнопкой освобождения защелки от корпуса | соответствие
|  |  |  | Подлежит дезинфекции любым раствором, предназначенным для обработки резиновых и пластиковых предметов | соответствие
|  |  |  | Пластмассовый корпус, замыкающий при манипуляциях ленту в петлю | наличие
|  |  |  | Ширина, мм | не менее 25 | указать конкретное
|  |  |  | Длина, мм | не менее 350 | указать конкретное
63 | Мундштуки для спирографии | Шт | 200 | Описание | Нестерильное изделие, предназначенное для введения в рот пациента с целью обеспечения доступа к дыхательному аппарату. Это обычно небольшое, жесткое или полужесткое, пластиковое полое изделие, которое имеет форму, позволяющую обеспечить соответствующее газонепроницаемое соединение (например, с губами пациента) и предотвратить схлопывание. Мундштук обычно присоединяется, либо непосредственно, либо через другие трубки/адаптеры, к диагностическим или терапевтическим дыхательным аппаратам (например, аппарату искусственной вентиляции легких, ингалятору, стимулирующему спирометру, устройству для распыления). Это изделие одноразового использования
|  |  |  | общая длина, мм | не менее 110 | указать конкретное
|  |  |  | входной диаметр, мм; | 15
|  |  |  | диаметр на выходе, мм | 9
64 | Набор для коникотомии, одноразового использования | Шт | 1 | Описание | Набор стерильных изделий, необходимых для проведения крикотиреотомии (рассечения кожи и перстневидного хряща гортани) с целью обеспечения доступа к дыхательным путям в течение нескольких секунд, что позволяет провести немедленную вентиляцию легких пациента и необходимые аспирационные процедуры. Используется для открытия дыхательных путей пациента при оказании экстренной помощи, например, при случайной блокаде верхних дыхательных путей, и перед трахеотомией. Это изделие одноразового использования
|  |  |  | Состав набора: | Скальпель – 1 шт., трубка трахеостомическая – 1 шт., фиксирующий ремень – 1 шт., шприц – 1 шт., соединитель – 1 шт., клиновидный разъединитель – 1 шт.
Скальпель:
|  |  |  | Скальпель | Должен быть с двусторонним лезвием и с выдвижным ретрактором
|  |  |  | Длина рабочей части двустороннего лезвия, мм | не менее 10, не более 12 | указать конкретное
|  |  |  | Ретрактор | Должен быть встроенный в скальпель выдвижной ретрактор в виде крючка для трахеи. Должен устанавливаться в корпус скальпеля с помощью механизма скользящей блокировки
|  |  |  | Длина ретрактора, мм | не менее 85, не более 100 | указать конкретное
|  |  |  | Длина крючка ретрактора, мм | не менее 10, не более 15 | указать конкретное
Трахеостомическая трубка:
|  |  |  | Трубка трахеостомическая с манжетой | Должна быть с предустановленным стилетом
|  |  |  | Материал изготовления трубки | Должен быть силикон
|  |  |  | Размер трубки | 5.5
|  |  |  | Длина трубки, мм | не менее 85, не более 90 | указать конкретное
|  |  |  | Рентгенконтрастная линия | Должна быть по всей длине трубки
|  |  |  | Манжета | Должна быть плотно соединена в одно целое с корпусом трахеостомической трубки, место соединения должно быть ровным и гладким, поверхность манжеты не должна содержать полостей и складок, должны отсутствовать явные признаки нарушения герметичности. Должна быть мягкая тонкостенная низкого давления
|  |  |  | Контрольный баллон | Должен быть с запорным клапаном
|  |  |  | Коннектор | Наличие, 15М
|  |  |  | Шейный фланец | Наличие
|  |  |  | Наличие металла в трубке | Не должна содержать металлических частей
Стилет:
|  |  |  | Длина стилета, мм | не менее 180, не более 200 | указать конкретное
|  |  |  | Диаметр головки стилета, мм | не менее 30, е более 40 | указать конкретное
|  |  |  | Диаметр наконечника стилета, мм | 5.5
Фиксирующий ремень:
|  |  |  | Фиксирующий ремень | Должен быть из эластичного, мягкого материала с отверстиями под размер трубки по всей длине
|  |  |  | Длина фиксирующего ремня, мм | не менее 500 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина фиксирующего ремня, мм | не менее 30 | указать конкретное
Шприц:
|  |  |  | Шприц | Должен иметь коннектор Луер-Лок
|  |  |  | Объем шприца, мл | не менее 10 | указать конкретное
Соединитель:
|  |  |  | Соединитель | Должен быть конфигурируемый, гофрированный
|  |  |  | Длина соединителя, мм | не меее 150 | указать конкретное
|  |  |  | Соединения | 15F/22F
Разъединитель:
|  |  |  | Форма разъединителя | Должен быть клиновидный
|  |  |  | Упаковка набора | Набор должен иметь стерильную упаковку
65 | Нарукавники | Пара | 125 | Описание | Нарукавники из ПВХ используются для защиты одежды от попадания на нее веществ, которые способны испачкать ее или нанести ущерб
|  |  |  | Водонепроницаемы. | соответствие
|  |  |  | Устойчивы к воздействию внешней среды. | соответствие
|  |  |  | Удобная фиксация с помощью резинки (манжеты). | наличие
|  |  |  | Материал: ПВХ. | соответствие
|  |  |  | Плотность:, мкм. | не менее 30 | указать конкретное
|  |  |  | Длина, см. | не менее 50 | указать конкретное
|  |  |  | Ширин, см | не менее 19 | указать конкретное
|  |  |  | Цвет: | белый или прозрачный
66 | Шовный материал | уп | 1 | Описание | Полифиламентный синтетический шовный материал белого цвета, плетеный или крученый
|  |  |  | Стерильность нити | Стерильная
|  |  |  | Плетеная нить синтетическая нерассасывающаяся Капрон, изготовленные из материала «Полиамид» | соответствие
|  |  |  | Цвет нити | цвет контрастный цвету крови
|  |  |  | Условный размер: | 2/0
|  |  |  | Длина нити: см | не менее 75 | указать конкретное
|  |  |  | Количество игл в комплекте, шт. | 1
|  |  |  | Тип иглы | изогнутая на 1/2 окружности | указать конкретное
|  |  |  | Вид иглы | колющая
|  |  |  | Длина иглы, мм | не менее 20 мм не более 26 мм | указать конкретное
|  |  |  | Материал иглы | коррозионностойкая нержавеющая сталь
|  |  |  | Упаковка | стерилизационная индивидуальная
|  |  |  | Количество в упаковке, шт. | не менее 20 | указать конкретное
67 | Шовный материал | уп | 1 | Описание | Натуральный рассасывающийся материал Кетгут ,применяемый для внутренних швов при операциях. Изготовлен из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец или серозного слоя тонкого кишечника крупного рогатого скота. В тканях кетгут вызывает умеренную воспалительную реакцию. В зависимости от особенностей организма и других факторов шовный материал сохраняет достаточную прочность в течение 7-10 дней
|  |  |  | Стерильность нити | Стерильная
|  |  |  | Кетгут (Catgut) - Натуральный рассасывающийся материал | соответствие
|  |  |  | Цвет нити | цвет контрастный цвету крови
|  |  |  | Условный размер: | 2/0
|  |  |  | Длина нити: см | не менее 75 | указать конкретное
|  |  |  | Количество игл в комплекте, шт. | 1
|  |  |  | Тип иглы | изогнутая на 1/2 окружности | указать конкретное
|  |  |  | Вид иглы | колющая
|  |  |  | Длина иглы, мм | не менее 20 мм не более 26 мм | указать конкретное
|  |  |  | Материал иглы | коррозионностойкая нержавеющая сталь
|  |  |  | Упаковка | стерилизационная индивидуальная
|  |  |  | Количество в упаковке, шт. | не менее 20 | указать конкретное
68 | Шовный материал | уп | 1 | Описание | Стерильная, обычно многожильная (полинить), синтетическая рассасывающаяся нить, полученная из полигликолевой кислоты (PGA), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. Может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования; может быть покрытой или непокрытой поликапролактоном. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается в результате гидролиза. Это изделие одноразового использования
|  |  |  | Стерильность нити | Стерильная
|  |  |  | Плетеная нить из полигликолевой кислоты (ПГА) с рассасывающим покрытием из капролактона и стеарата кальция | соответствие
|  |  |  | Цвет нити | цвет контрастный цвету крови
|  |  |  | Условный размер: | 4/0
|  |  |  | Длина нити: см | не менее 75 | указать конкретное
|  |  |  | Механизм рассасывания | Гидролитический
|  |  |  | Максимальный срок рассасывания, суток | не более 70 | указать конкретное
|  |  |  | Количество игл в комплекте, шт. | 1
|  |  |  | Тип иглы | изогнутая на 1/2 окружности | указать конкретное
|  |  |  | Вид иглы | колющая
|  |  |  | Длина иглы, мм | не менее 30 мм не более 36 мм | указать конкретное
|  |  |  | Материал иглы | коррозионностойкая нержавеющая сталь
|  |  |  | Упаковка | стерилизационная индивидуальная
|  |  |  | Количество в упаковке, шт. | не менее 12 | указать конкретное
69 | Мундштуки для спирографии | Шт | 2700 | Описание | Нестерильное изделие, предназначенное для введения в рот пациента с целью обеспечения доступа к дыхательному аппарату. Это обычно небольшое, жесткое или полужесткое, пластиковое полое изделие, которое имеет форму, позволяющую обеспечить соответствующее газонепроницаемое соединение (например, с губами пациента) и предотвратить схлопывание. Мундштук обычно присоединяется, либо непосредственно, либо через другие трубки/адаптеры, к диагностическим или терапевтическим дыхательным аппаратам (например, аппарату искусственной вентиляции легких, ингалятору, стимулирующему спирометру, устройству для распыления). Это изделие одноразового использования
|  |  |  | Размер(длина*диаметр*толщина стенки), мм | 65х25х0,7
70 | Электроды одноразовые для ЭКГ | шт | 2500 | Описание | Нестерильный неинвазивный электрический проводник, разработанный для передачи биоэлектрических сигналов сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение (не относится к данному виду). Обычно это похожий на диск электрод, который фиксируется на коже специальным адгезивным средством, пластырем или за счет механизма всасывания; предварительно может быть нанесен проводящий гель, и может прилагаться салфетка для очищения кожи для обеспечения электрического соединения
|  |  |  | Материалы электрода | вспененный полиэтилен с адгезивным слоем, проводящий гидрогель
|  |  |  | Материал сенсора | проводящий полимер с покрытием Ag/AgCl
|  |  |  | Материал коннектора-кнопки | медицинская сталь
|  |  |  | Материалы не содержат латекс и DEHP | соответствие
|  |  |  | Размер, мм | не менее 47 х 55 не более 58 х 60 | указать конкретное
|  |  |  | Водостойкая верхняя и высокоадгезивная, гипоаллергенная нижняя поверхности | соответствие
|  |  |  | Диаметр встроенного в центральную часть электрода прозрачного диска из твердого электролитного гидрогеля, мм | не менее 16 | указать конкретное
71 | Марля | Шт | 30 | Описание | Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала, свернутого в рулон, и разработанное для использования в различных целях (неспециализированное). Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования.
|  |  |  | Способ укладки | Отрезы
|  |  |  | Длина, м | не менее 10 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина, см | не менее 90 | указать конкретное
|  |  |  | Материал | хлопчатобумажная пряжа
|  |  |  | отбеленная | соответствие
|  |  |  | Белизна изделия, %, | не менее 80 | указать конкретное
|  |  |  | Поверхностная плотность марли, г/м2 | не менее 36 | указать конкретное
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | соответствие
72 | Пакет охлаждающий гипотермический | Шт | 40 | Описание | для местного охлаждения тканей организма в лечебных целях, способствуя тем самым снижению воспалительной реакции в тканях и остановки кровотечения
|  |  |  | Герметичный наружный и внутренний пакет (пакет с жидким компонентом) | соответствие
|  |  |  | Размер, мм/мм | не менее 130/110 | указать конкретное
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | соответствие
73 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Шт | 1000 | Описание | Пакет из полимерного материала, предназначенный для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Б в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур. Это изделие одноразового использования
|  |  |  | Материал | ПНД или смесь ПНД и ПВД
|  |  |  | Цвет | желтый (в соответствии с классом Б)
|  |  |  | Длина, мм | не менее 600 не более 700 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина, мм | не менее 500 не более 650 | указать конкретное
|  |  |  | Объем пакета, л | не менее 30 | указать конкретное
|  |  |  | Толщина пленки каждой стенки пакета, мкм | не менее 30 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина сварных швов, мм | не менее 2 | указать конкретное
|  |  |  | шов донный и сварные швы боковые | должны быть двойными
|  |  |  | Герметизация пакета | с помощью ручек или ленты –завязки впаянной в пакет | указать конкретное
|  |  |  | Упаковка | пачки или рулоны
|  |  |  | Количество в упаковке, шт. | не менее 100 | указать конкретное
|  |  |  | Инструкция по применению | вложена в гофрокороб с пакетами или нанесена на гофрокороб
|  |  |  | на пакете расположен текст (согласно СанПиН 2.1.3684-21) с информационным окном, для указания названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица, № РУ требованиям которого соответствует изделие, ссылку на ТУ, краткая информацию по применению, знак биологической опасности, знак запрещающий повторное использование | наличие
|  |  |  | Поверхность пакета позволяет производить заполнение информационного окна шариковой ручкой | соответсвие
|  |  |  | Маркировка на пакете содержит краткие предупредительные надписи по применению: «работать в средствах индивидуальной защиты», «руками не утрамбовывать», «не пересыпать», «не складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы», | наличие
74 | Пакет для стерилизации комбинированный | Шт | 300 | Описание | Пакет для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации бумажный самоклеящийся плоский
|  |  |  | Назначение | для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена
|  |  |  | Материал изготовления | из бумаги и пленки, с тремя клеевыми швами.
|  |  |  | Плотность бумаги г/м2 | не менее 70 | указать конкретное
|  |  |  | Герметизация при помощи самоклеющейся ленты, расположенной на клапане пакета | соответствие
|  |  |  | Ширина самоклеящейся ленты мм. | не менее 10 | указать конкретное
|  |  |  | В месте сгиба клапана выполнена сквозная перфорация, позволяющая обеспечить надежную герметизацию пакета. | соответствие
|  |  |  | Обеспечивают гарантированный "микробный барьер" при герметизации с помощью самоклеющейся ленты на клапане в одинарной упаковке – лет. | не менее 2 | указать конкретное
|  |  |  | Индикатор паровой и воздушной стерилизации 1 класса по ГОСТ ISO 11140 на каждом пакете | соответствие
|  |  |  | Каждая упаковка пакетов упакована в пыле-влагозащитную упаковку, исключающую ухудшение свойств и загрязнение пакетов при хранении (в соответствии с в соответствии с п. 5.5.1 ГОСТ ISO 11607). | соответствие
|  |  |  | Размер мм | не менее 150*295 и не более 160*300 | указать конкретное
75 | Индивидуальный перевязочный пакет | Шт | 60 | Описание | для оказания первой помощи при кровотечениях
|  |  |  | Стерильность | наличие
|  |  |  | Двухслойная герметичная упаковка — внутренняя упаковка из пергамента и внешняя прорезиненная ткань. | соответствие
|  |  |  | Повязка-подушечка из нетканого полотна подвижная, шт | не менее 1 | указать конкретное
|  |  |  | Повязка-подушечка из нетканого полотна неподвижная, шт | не менее 1 | указать конкретное
|  |  |  | Размеры подушечки, см*см | не менее 16х30 не более 17,5×32 | указать конкретное
|  |  |  | Марлевый бинт, шт | не менее 1 | указать конкретное
|  |  |  | Размеры бинта, см*м | не менее 9х6 не более 10x7 | указать конкретное
|  |  |  | Безопасная булавка, шт | не менее 1 | указать конкретное
|  |  |  | Соответствие нормативному документу | ГОСТ 1179-93 или ТУ производителя
76 | Крафт-пакеты | Шт | 300 | Описание | Пакет для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации бумажный самоклеящийся плоский
|  |  |  | Назначение | для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена
|  |  |  | Материал изготовления | из крафт-бумаги, с тремя клеевыми швами.
|  |  |  | Плотность бумаги г/м2 | не менее 70 | указать конкретное
|  |  |  | Герметизация при помощи самоклеющейся ленты, расположенной на клапане пакета | соответствие
|  |  |  | Ширина самоклеящейся ленты мм. | не менее 10 | указать конкретное
|  |  |  | В месте сгиба клапана выполнена сквозная перфорация, позволяющая обеспечить надежную герметизацию пакета. | соответствие
|  |  |  | Обеспечивают гарантированный "микробный барьер" при герметизации с помощью самоклеющейся ленты на клапане в одинарной упаковке – лет. | не менее 2 | указать конкретное
|  |  |  | Индикатор паровой и воздушной стерилизации 1 класса по ГОСТ ISO 11140 на каждом пакете | соответствие
|  |  |  | Каждая упаковка пакетов упакована в пыле-влагозащитную упаковку, исключающую ухудшение свойств и загрязнение пакетов при хранении (в соответствии с в соответствии с п. 5.5.1 ГОСТ ISO 11607). | соответствие
|  |  |  | Размер мм | не менее 100*200 и не более 110*210 | указать конкретное
77 | Крафт-пакеты | Шт | 1000 | Описание | Пакет для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации бумажный самоклеящийся плоский
|  |  |  | Назначение | для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена
|  |  |  | Материал изготовления | из крафт-бумаги, с тремя клеевыми швами.
|  |  |  | Плотность бумаги г/м2 | не менее 70 | указать конкретное
|  |  |  | Герметизация при помощи самоклеющейся ленты, расположенной на клапане пакета | соответствие
|  |  |  | Ширина самоклеящейся ленты мм. | не менее 10 | указать конкретное
|  |  |  | В месте сгиба клапана выполнена сквозная перфорация, позволяющая обеспечить надежную герметизацию пакета. | соответствие
|  |  |  | Обеспечивают гарантированный "микробный барьер" при герметизации с помощью самоклеющейся ленты на клапане в одинарной упаковке – лет. | не менее 2 | указать конкретное
|  |  |  | Индикатор паровой и воздушной стерилизации 1 класса по ГОСТ ISO 11140 на каждом пакете | соответствие
|  |  |  | Каждая упаковка пакетов упакована в пыле-влагозащитную упаковку, исключающую ухудшение свойств и загрязнение пакетов при хранении (в соответствии с в соответствии с п. 5.5.1 ГОСТ ISO 11607). | соответствие
|  |  |  | Размер мм | не менее 150*250 и не более 160*260 | указать конкретное
78 | Крафт-пакеты | Шт | 1500 | Описание | Пакет для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации бумажный самоклеящийся плоский
|  |  |  | Назначение | для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена
|  |  |  | Материал изготовления | из крафт-бумаги, с тремя клеевыми швами.
|  |  |  | Плотность бумаги г/м2 | не менее 70 | указать конкретное
|  |  |  | Герметизация при помощи самоклеющейся ленты, расположенной на клапане пакета | соответствие
|  |  |  | Ширина самоклеящейся ленты мм. | не менее 10 | указать конкретное
|  |  |  | В месте сгиба клапана выполнена сквозная перфорация, позволяющая обеспечить надежную герметизацию пакета. | соответствие
|  |  |  | Обеспечивают гарантированный "микробный барьер" при герметизации с помощью самоклеющейся ленты на клапане в одинарной упаковке – лет. | не менее 2 | указать конкретное
|  |  |  | Индикатор паровой и воздушной стерилизации 1 класса по ГОСТ ISO 11140 на каждом пакете | соответствие
|  |  |  | Каждая упаковка пакетов упакована в пыле-влагозащитную упаковку, исключающую ухудшение свойств и загрязнение пакетов при хранении (в соответствии с в соответствии с п. 5.5.1 ГОСТ ISO 11607). | соответствие
|  |  |  | Размер мм | не менее 150*280 и не более 160*290 | указать конкретное
79 | Крафт-пакеты | Шт | 300 | Описание | Пакет для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации бумажный самоклеящийся плоский
|  |  |  | Назначение | для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена
|  |  |  | Материал изготовления | из крафт-бумаги, с тремя клеевыми швами.
|  |  |  | Плотность бумаги г/м2 | не менее 70 | указать конкретное
|  |  |  | Герметизация при помощи самоклеющейся ленты, расположенной на клапане пакета | соответствие
|  |  |  | Ширина самоклеящейся ленты мм. | не менее 10 | указать конкретное
|  |  |  | В месте сгиба клапана выполнена сквозная перфорация, позволяющая обеспечить надежную герметизацию пакета. | соответствие
|  |  |  | Обеспечивают гарантированный "микробный барьер" при герметизации с помощью самоклеющейся ленты на клапане в одинарной упаковке – лет. | не менее 2 | указать конкретное
|  |  |  | Индикатор паровой и воздушной стерилизации 1 класса по ГОСТ ISO 11140 на каждом пакете | соответствие
|  |  |  | Каждая упаковка пакетов упакована в пыле-влагозащитную упаковку, исключающую ухудшение свойств и загрязнение пакетов при хранении (в соответствии с в соответствии с п. 5.5.1 ГОСТ ISO 11607). | соответствие
|  |  |  | Размер мм | не менее 300*380 и не более 310*400 | указать конкретное
80 | Шовный материал | уп | 1 | Описание | Стерильная, обычно многожильная (полинить), синтетическая рассасывающаяся нить, полученная из полигликолевой кислоты (PGA), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. Может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования; может быть покрытой или непокрытой поликапролактоном. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается в результате гидролиза. Это изделие одноразового использования
|  |  |  | Стерильность нити | Стерильная
|  |  |  | Плетеная нить из полигликолевой кислоты (ПГА) с рассасывающим покрытием из капролактона и стеарата кальция | соответствие
|  |  |  | Цвет нити | цвет контрастный цвету крови
|  |  |  | Условный размер: | 3/0
|  |  |  | Длина нити: см | не менее 75 | указать конкретное
|  |  |  | Механизм рассасывания | Гидролитический
|  |  |  | Максимальный срок рассасывания, суток | не более 70 | указать конкретное
|  |  |  | Количество игл в комплекте, шт. | 1
|  |  |  | Тип иглы | изогнутая на 1/2 окружности | указать конкретное
|  |  |  | Вид иглы | колющая
|  |  |  | Длина иглы, мм | не менее 30 мм не более 36 мм | указать конкретное
|  |  |  | Материал иглы | коррозионностойкая нержавеющая сталь
|  |  |  | Упаковка | стерилизационная индивидуальная
|  |  |  | Количество в упаковке, шт. | не менее 12 | указать конкретное
81 | Периферический внутривенный катетер | Шт | 30 | Описание | Медицинское приспособление предназначенное для длительного введения лекарственных средств в периферические вены (до 3-х суток) или выведения жидкости, растворов лекарственных веществ из кровеносной системы человека при помощи катетера, вставленного в кровеносный сосуд (периферические вены пациента) с целью уменьшения травмирования вены с помощью полой иглы (интродуктора
|  |  |  | Диаметр катетера, G | 18-22
|  |  |  | Инъекционный порт | да
|  |  |  | Крылья для фиксации | да
|  |  |  | Рабочая длина, мм | не менее 45 не более 50 | указать конкретное
|  |  |  | Цветовая кодировка* | зеленый
|  |  |  | Удлинительная трубка | нет
82 | Перчатки хирургические стерильные | пара | 300 | Описание | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала
|  |  |  | Способ обработки внутренней поверхности | Неопудренные
|  |  |  | Внутреннее синтетическое покрытие перчаток | полимерное покрытие с гидрофильными свойствами с физиологическим уровнем кислотности (pH 5,5).
|  |  |  | Целевое назначение | Специализированные, обладающие дополнительными свойствами
|  |  |  | Фактура внешней поверхности | Микротекстурированная поверхность по всей рабочей поверхности с дополнительной текстурой на пальцах
|  |  |  | Толщина текстурированных участков, мм | не менее 0,19 | указать конкретное
|  |  |  | Форма (конструкция) | Анатомическая правильной формы, разделенные на правую и левую руки, с расположением большого пальца в направлении ладони, с изогнутыми пальцами
|  |  |  | Способ обработки края манжеты | край манжеты закатан в валик
|  |  |  | Цвет перчатки | светло-бежевый
|  |  |  | Длина перчатки по кратчайшему расстоянию от кончика среднего пальца до края манжеты, мм | не менее 280 | указать конкретное
|  |  |  | Медицинский уровень контроля AQL | не ниже 1,5 | указать конкретное
|  |  |  | Устойчивость к вирусной пенетрации согласно ASTM F-1671 | Соответствие
|  |  |  | Внутренняя и внешняя упаковки перчаток | наличие
|  |  |  | Маркировка на упаковке согласно ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 | Соответствие
|  |  |  | Маркировка на внутренней упаковке - название, размер, номер партии, артикул, правая и левая рука. | Соответствие
|  |  |  | Размещение перчаток в упаковке | в расправленном виде без сложения, край манжеты вывернут
|  |  |  | Удлинение при разрыве до ускоренного старения,% | не менее 800 | указать конкретное
|  |  |  | Удлинение при разрыве после ускоренного старения,% | не менее 700 | указать конкретное
|  |  |  | Количество пар во внешней упаковке, пар | н более 50 | указать конкретное
|  |  |  | Размер | 8
83 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные с удлиненной манжетой | Пара | 100 | Описание | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс.
|  |  |  | Изделие для одноразового использования | Соответствие
|  |  |  | Одинарная толщина (в области пальцев) для обеспечения механической прочности и устойчивости от воздействия химически агрессивных сред, в т.ч. для продолжительных клинико-диагностических манипуляций и лабораторных работ, мм | 0,16-0,19 | указать конкретное
|  |  |  | Текстурный рисунок по всей поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов и оборудования | Соответствие
|  |  |  | Усилие при разрыве (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, Н | Не менее 7 | указать конкретное
|  |  |  | Удлинение при разрыве (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, % | Не менее 500 | указать конкретное
|  |  |  | Перчатки устойчивы к проникновению переносимых с кровью патогенов, подтверждение соответствия стандарту ASTM F1671, информация нанесена на упаковке или подтверждена наличием протокола испытаний, для возможности применения в условиях повышенного риска и работе с кровью и биологическими жидкостями, в соответствии с ГОСТ Р 57404-2017. | Соответствие
|  |  |  | Класс потенциального риска применения в соответствии с регистрационным удостоверением Росздравнадзора, для применения с активными медицинскими изделиями класса 2а. | не ниже 2а | указать конкретное
|  |  |  | Длина для фиксации на предплечье, мм | Не менее 400 | указать конкретное
|  |  |  | Размер | М
84 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | Пара | 500 | Описание | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс.
|  |  |  | Изделие для одноразового использования | Соответствие
|  |  |  | Одинарная толщина (в области пальцев) для обеспечения механической прочности и устойчивости от воздействия химически агрессивных сред, в т.ч. для продолжительных клинико-диагностических манипуляций и лабораторных работ, мм | 0,16-0,19 | указать конкретное
|  |  |  | Текстурный рисунок по всей поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов и оборудования | Соответствие
|  |  |  | Усилие при разрыве (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, Н | Не менее 7 | указать конкретное
|  |  |  | Удлинение при разрыве (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, % | Не менее 500 | указать конкретное
|  |  |  | Перчатка двухслойная | Соответствие
|  |  |  | Цвет внешнего слоя контрастный по отношению к крови | синего или зеленого цвета | указать конкретное
|  |  |  | Цвет внутреннего слоя для возможности визуального контроля целостности перчатки перед надеванием и во время работы обеспечивая своевременную индикацию места прокола (перфорации) наружного слоя перчатки за счет цветовой индикации. | белого или телесного цвета | указать конкретное
|  |  |  | Внутреннее полимерное абсорбирующее покрытие на основе синтетического флока обеспечивает абсорбцию влаги и профилактику мацерации кожи при продолжительных манипуляциях. | Соответствие
|  |  |  | Перчатки устойчивы к проникновению переносимых с кровью патогенов, подтверждение соответствия стандарту ASTM F1671, информация нанесена на упаковке или подтверждена наличием протокола испытаний, для возможности применения в условиях повышенного риска и работе с кровью и биологическими жидкостями, в соответствии с ГОСТ Р 57404-2017. | Соответствие
|  |  |  | Класс потенциального риска применения в соответствии с регистрационным удостоверением Росздравнадзора, для применения с активными медицинскими изделиями класса 2а. | не ниже 2а | указать конкретное
|  |  |  | Длина для фиксации на предплечье, мм | Не менее 240 | указать конкретное
|  |  |  | Размер | М
85 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, стерильные | Пара | 50 | Описание | Стерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс.
|  |  |  | Изделие для одноразового использования | Соответствие
|  |  |  | Материал: нитрил | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Смотровые, стерильные | Соответствие
|  |  |  | Поверхность перчатки без опудривания | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Толщина (одинарная) на расстоянии (13±3) мм от вершины среднего пальца, мм | Не менее 0,08
|  |  |  | Усилие при разрыве (до ускоренного старения), Н | не менее 7 | указать конкретное
|  |  |  | Удлинение при разрыве (до ускоренного старения), % | не менее 500 | указать конкретное
|  |  |  | Упакованы в индивидуальную упаковку парами | Соответствие
|  |  |  | Длина для фиксации на предплечье, мм | Не менее 240
|  |  |  | Размер | L | указать конкретное
86 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, стерильные | Пара | 100 | Описание | Стерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс.
|  |  |  | Изделие для одноразового использования | Соответствие
|  |  |  | Материал: нитрил | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Смотровые, стерильные | Соответствие
|  |  |  | Поверхность перчатки без опудривания | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Толщина (одинарная) на расстоянии (13±3) мм от вершины среднего пальца, мм | Не менее 0,08
|  |  |  | Усилие при разрыве (до ускоренного старения), Н | не менее 7 | указать конкретное
|  |  |  | Удлинение при разрыве (до ускоренного старения), % | не менее 500 | указать конкретное
|  |  |  | Упакованы в индивидуальную упаковку парами | Соответствие
|  |  |  | Длина для фиксации на предплечье, мм | Не менее 240
|  |  |  | Размер | S | указать конкретное
87 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, стерильные | Пара | 100 | Описание | Стерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс.
|  |  |  | Изделие для одноразового использования | Соответствие
|  |  |  | Материал: нитрил | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Смотровые, стерильные | Соответствие
|  |  |  | Поверхность перчатки без опудривания | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Толщина (одинарная) на расстоянии (13±3) мм от вершины среднего пальца, мм | Не менее 0,08
|  |  |  | Усилие при разрыве (до ускоренного старения), Н | не менее 7 | указать конкретное
|  |  |  | Удлинение при разрыве (до ускоренного старения), % | не менее 500 | указать конкретное
|  |  |  | Упакованы в индивидуальную упаковку парами | Соответствие
|  |  |  | Длина для фиксации на предплечье, мм | Не менее 240
|  |  |  | Размер | M | указать конкретное
88 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Пара | 500 | Описание | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей.
|  |  |  | Изделие для одноразового использования | Соответствие
|  |  |  | Одинарная толщина (в области пальцев) для обеспечения чувствительности и механической прочности при продолжительных манипуляциях, мм | Не менее 0,18 | указать конкретное
|  |  |  | Внутреннее полимерное покрытие с увлажнителем для защиты кожи рук, профилактики аллергических реакций и контактного дерматита. | указать состав | указать конкретное
|  |  |  | Информация о наличии увлажнителя нанесена на упаковке перчаток | Соответствие
|  |  |  | Цвет перчатки контрастный по отношению к крови и белому-бежевому цвету для использования в системе двойных перчаток с индикацией прокола. | указать цвет | указать конкретное
|  |  |  | Наружная поверхность перчаток текстурированная, текстурный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов. | Соответствие
|  |  |  | Усилие при разрыве (до ускоренного старения) соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, Н | Не менее 7 | указать конкретное
|  |  |  | Удлинение при разрыве (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, % | Не менее 650 | указать конкретное
|  |  |  | Длина перчатки для фиксации на предплечье, мм | Не менее 240 | указать конкретное
|  |  |  | Класс потенциального риска применения, в соответствии с регистрационным удостоверением Росздравнадзора, для применения с активными медицинскими изделиями класса 2а. | Не ниже 2а | указать конкретное
|  |  |  | Размер | М
89 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | Пара | 2000 | Описание | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс.
|  |  |  | Изделие для одноразового использования | Соответствие
|  |  |  | Материал: нитрил | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Смотровые, нестерильные | Соответствие
|  |  |  | Поверхность перчатки без опудривания | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Толщина (одинарная) на расстоянии (13±3) мм от вершины среднего пальца, мм | Не менее 0,08
|  |  |  | Усилие при разрыве (до ускоренного старения), Н | не менее 7 | указать конкретное
|  |  |  | Удлинение при разрыве (до ускоренного старения), % | не менее 500 | указать конкретное
|  |  |  | Длина для фиксации на предплечье, мм | Не менее 240
|  |  |  | Размер | L | указать конкретное
90 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | Пара | 10000 | Описание | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс.
|  |  |  | Изделие для одноразового использования | Соответствие
|  |  |  | Материал: нитрил | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Смотровые, нестерильные | Соответствие
|  |  |  | Поверхность перчатки без опудривания | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Толщина (одинарная) на расстоянии (13±3) мм от вершины среднего пальца, мм | Не менее 0,08
|  |  |  | Усилие при разрыве (до ускоренного старения), Н | не менее 7 | указать конкретное
|  |  |  | Удлинение при разрыве (до ускоренного старения), % | не менее 500 | указать конкретное
|  |  |  | Длина для фиксации на предплечье, мм | Не менее 240
|  |  |  | Размер | S | указать конкретное
91 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | Пара | 25500 | Описание | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс.
|  |  |  | Изделие для одноразового использования | Соответствие
|  |  |  | Материал: нитрил | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Смотровые, нестерильные | Соответствие
|  |  |  | Поверхность перчатки без опудривания | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Толщина (одинарная) на расстоянии (13±3) мм от вершины среднего пальца, мм | Не менее 0,08
|  |  |  | Усилие при разрыве (до ускоренного старения), Н | не менее 7 | указать конкретное
|  |  |  | Удлинение при разрыве (до ускоренного старения), % | не менее 500 | указать конкретное
|  |  |  | Длина для фиксации на предплечье, мм | Не менее 240
|  |  |  | Размер | M | указать конкретное
92 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Пара | 500 | Описание | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей.
|  |  |  | Изделие для одноразового использования | Соответствие
|  |  |  | Одинарная толщина (в области пальцев) для обеспечения чувствительности и механической прочности при продолжительных манипуляциях, мм | Не менее 0,18 | указать конкретное
|  |  |  | Усилие при разрыве (до ускоренного старения) соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, Н | Не менее 7 | указать конкретное
|  |  |  | Удлинение при разрыве (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, % | Не менее 650 | указать конкретное
|  |  |  | Длина перчатки для фиксации на предплечье, мм | Не менее 240 | указать конкретное
|  |  |  | Класс потенциального риска применения, в соответствии с регистрационным удостоверением Росздравнадзора, для применения с активными медицинскими изделиями класса 2а. | Не ниже 2а | указать конкретное
|  |  |  | Размер | L
93 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Пара | 2000 | Описание | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей.
|  |  |  | Изделие для одноразового использования | Соответствие
|  |  |  | Одинарная толщина (в области пальцев) для обеспечения чувствительности и механической прочности при продолжительных манипуляциях, мм | Не менее 0,18 | указать конкретное
|  |  |  | Усилие при разрыве (до ускоренного старения) соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, Н | Не менее 7 | указать конкретное
|  |  |  | Удлинение при разрыве (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, % | Не менее 650 | указать конкретное
|  |  |  | Длина перчатки для фиксации на предплечье, мм | Не менее 240 | указать конкретное
|  |  |  | Класс потенциального риска применения, в соответствии с регистрационным удостоверением Росздравнадзора, для применения с активными медицинскими изделиями класса 2а. | Не ниже 2а | указать конкретное
|  |  |  | Размер | S
94 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Пара | 12000 | Описание | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей.
|  |  |  | Изделие для одноразового использования | Соответствие
|  |  |  | Одинарная толщина (в области пальцев) для обеспечения чувствительности и механической прочности при продолжительных манипуляциях, мм | Не менее 0,18 | указать конкретное
|  |  |  | Усилие при разрыве (до ускоренного старения) соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, Н | Не менее 7 | указать конкретное
|  |  |  | Удлинение при разрыве (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, % | Не менее 650 | указать конкретное
|  |  |  | Длина перчатки для фиксации на предплечье, мм | Не менее 240 | указать конкретное
|  |  |  | Класс потенциального риска применения, в соответствии с регистрационным удостоверением Росздравнадзора, для применения с активными медицинскими изделиями класса 2а. | Не ниже 2а | указать конкретное
|  |  |  | Размер | M
95 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | шт | 7000 | Описание | для закрытия постоперационных ран
|  |  |  | Стерильная | Соответствие
|  |  |  | Нетканая основа | Соответствие
|  |  |  | Основа повязки с закругленными краями | Соответствие
|  |  |  | С дискретным нанесением акрилатного клея | Соответствие
|  |  |  | Подушечка для абсорбции отделяемого и предотвращения травматизации места пункции | Наличие
|  |  |  | Подушечка из вискозы, покрыта атравматичным слоем из неприлипающей к ране проницаемой микросетки | Наличие
|  |  |  | Подушечка пропитана бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмония хлоридом | Наличие
|  |  |  | Ширина, см | не менее 5,0 не более 6,2 | указать конкретное
|  |  |  | Длина, см | не менее 9,0 не более 10,2 | указать конкретное
96 | Повязка сорбрующая | шт | 50 | Описание | Предназначена для местного лечения обильно экссудирующих ран
|  |  |  | Состав: | нетканое полотно из волокон на основе биополимера (указать)
|  |  |  | Поверхностная плостность, г/м2 | не менее 100 | указать конкретное
|  |  |  | Толщина повязки, мм | не менее 1 | указать конкретное
|  |  |  | Длина повязки, см | не менее 7,0, не более 9,0 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина повязки, см | не менее 9,0, не более 12,0 | указать конкретное
|  |  |  | Повязки в индивидуальных пакетах скомплектованы в упаковку | Соответствие | указать конкретное
|  |  |  | Простерилизованы радиационным способом. | соответствие
97 | Полоски индикаторные | Шт | 1000 | описание | Узкая полоска абсорбирующего материала, пропитанного химическим индикатором и краской, которая используется для быстрой индикации по изменению цвета концентрации четвертичного соединения аммония в дезинфицирующем растворе после подготовки с целью проверки дезинфицирующих свойств. Она используется, чтобы предупредить разбавление дезинфицирующего вещества до концентрации ниже рекомендуемой изготовителем минимальной эффективной концентрации. Это изделие одноразового применения .
|  |  |  | совместмость | дезинфицирующее средство "Бетадез"
|  |  |  | Упаковка ,шт | не менее 50 | указать конкретное
98 | Чехол защитный для инвазивного датчика ультразвуковой визуализации, стандартный, нестерильный | шт | 5000 | Описание | Обеспечивает защиту пациента от заражения при ультразвуковом обследовании в гинекологии и проктологии
|  |  |  | Материал: натуральный латекс | соответствие
|  |  |  | Длина, мм | не менее 190 | указать конкретное
|  |  |  | Толщина, мм | не менее 0,05 | указать конкретное
|  |  |  | Без смазки | соответствие
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | соответствие | указать конкретное
99 | Простынь рулон | рулон | 67 | Описание | Для покрытия операционных столов, процедурных кушеток
|  |  |  | Одноразовая | наличие
|  |  |  | Материал | нетканный
|  |  |  | Трехслойный | наличие
|  |  |  | Состав материала | спанбонд-мельтблаун-спанбонд
|  |  |  | Ширина, см | не менее 70 | указать конкретное
|  |  |  | Длина, см | не менее 200 | указать конкретное
|  |  |  | Количество штук в рулоне, шт. | не менее 100 | указать конкретное
|  |  |  | Плотность, г/м2 | не менее 14 | указать конкретное
|  |  |  | Стерильность | нестерильно
|  |  |  | Перфорация | наличие
|  |  |  | Упаковка | рулон
100 | Простыня стерильная | Шт | 500 | Описание | Используется в качестве барьера между поверхностью стола и пациентом
|  |  |  | Материал | трехслойный влагоотталкивающий нетканый на основе полипропилена
|  |  |  | Общая плотность материала, г/м2 | не менее 25 | указать конкретное
|  |  |  | Длина, мм | не менее 2000 не более 2100 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина, мм | не менее 1400 не более 1500 | указать конкретное
|  |  |  | Изделие стерильное | соответствие
|  |  |  | Количество в упаковке, шт | 1
101 | Простыня стерильная | Шт | 500 | Описание | Используется в качестве барьера между поверхностью стола и пациентом
|  |  |  | Материал | трехслойный влагоотталкивающий нетканый на основе полипропилена
|  |  |  | Общая плотность материала, г/м2 | не менее 25 | указать конкретное
|  |  |  | Длина, мм | не менее 700 не более 800 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина, мм | не менее 700 не более 800 | указать конкретное
|  |  |  | Изделие стерильное | соответствие
|  |  |  | Количество в упаковке, шт | 1
102 | Салфетка антисептическая , спиртовая | шт | 3000 | Описание | Стерильное изделие, состоящее из абсорбирующего материала, предварительно пропитанного жидким раствором (очищающим средством, спиртом, солевым раствором), предназначенное для очищения небольшого участка поверхности тела перед проведением какой-либо процедуры и использованием другого устройства, и в целях поддержания гигиены кожи. Это изделие для одноразового использования.
|  |  |  | салфетка из нетканого материала, плотностью, г/м2 | не менее 40 | указать конкретное
|  |  |  | этиловый спирт, % | не менее 69 | указать конкретное
|  |  |  | не содержит ЧАС, третичных аминов и и хлоргексидина | соответствие
|  |  |  | для использования в качестве антисептического и дезинфицирующего средства для обработки неповрежденной кожи, поврежденной и подверженной повреждению опасности кожной поверхности | соответствие
|  |  |  | салфетка упакована в индивидульный многослойный пакет, который легко вскрывается без использования ножниц | соответствие
|  |  |  | На индивидуальной упаковке салфетки в обязательном порядке нанесены: информация о пропитывающем составе (торговое наименование спиртового раствора в % содержании). | соответствие
|  |  |  | В каждой салфетке содержаться раствор этилового спирта, г | не менее 0,9 | указать конкретное
|  |  |  | ширина, мм | не менее 60 и не более 65 | указать конкретное
|  |  |  | длина, мм | не менее 100 и не более 105 | указать конкретное
103 | Салфетка антисептическая дря обработки датчиков УЗИ | упак | 50 | Описание | Предназначены для применения в ЛПУ любого профиля ,в т.ч. стоматологических кабинетах, эндоскопических и колоноскопических отделениях, офтальмологических, операционных, кабинетах УЗИ диагностики, отделений реанимации, в детских стационарах, в акушерских клиниках, в машинах скорой помощи, на станциях переливания крови и т.д.
|  |  |  | Для однократного использования | соответствие
|  |  |  | Готовые к использованию, равномерно пропитанные дезинфицирующим (пропиточным) раствором | соответствие
|  |  |  | Компоненты (действующие вещества) пропиточного раствора | изопропиловый спирт, алкилдиметилбензиламмония хлорид, дидецилдиметиламмония хлорид ИЛИ изопропиловый спирт, диоктилдиметиламмоний хлорид, октилдецилдиметиламмоний хлорид
|  |  |  | Пропиточный раствор не содержит: - этиловый спирт, - третичные амины, - производные гуанидина, - производные фенола, - кислородактивные соединения, - хлорактивные соединения | соответствие
|  |  |  | Массовая доля изопропилового спирта, % | 60 ±3 | указать конкретное
Антимикробная активность:
|  |  |  | - в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза M. terrae, возбудителей внутрибольничных инфекций Ps. aeruginosa); | соответствие
|  |  |  | - в отношении вирусов (включая возбудителей полиомиелита, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, ОРВИ, аденовирусной, герпетической инфекций); | соответствие
|  |  |  | - в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон | соответствие
Применение:
|  |  |  | - дезинфекция и очистка твердых поверхностей в помещениях (исключая изготовленные из материалов, подверженных воздействию спиртов), предметов обстановки, жесткой мебели (подголовники, подлокотники кресел), столов, кроватей; | соответствие
|  |  |  | - дезинфекция поверхностей медицинских приборов и оборудования; | соответствие
|  |  |  | - дезинфекция поверхностей осветительной аппаратуры, жалюзи | соответствие
|  |  |  | Класс опасности пропиточного состава салфеток по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу по классификации ГОСТ 12.1.007-76 | 4
|  |  |  | Ширина салфетки, мм | не менее 110 не более 150 | указать конкретное
|  |  |  | Длина салфетки, мм | не менее 170 не более 200 | указать конкретное
|  |  |  | Количество салфеток в рулоне, шт | не менее 60 не более 100 | указать конкретное
|  |  |  | Тип упаковки | банка из полимерного материала с двойными зажимными крышками и прорезью для извлечения салфеток на внутренней крышке
104 | Салфетка марлевая тканая 14х16 | уп | 700 | Описание | Не пропитанное лекарственными средствами изделие в форме лоскута или тампона (также называемое губкой), изготавливаемое из тканого материала (например, хлопка, целлюлозы) и разработанное, в первую очередь, для впитывания жидкостей в медицинских целях; изделие не содержит вазелин. Как правило, используется для очищения, покрытия или обертывания ран или царапин и впитывания их экссудатов, абсорбирования экссудатов с поверхности тела или для местного нанесения медикаментов. Это изделие для одноразового использования.
|  |  |  | Длина, см | не менее 16 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина, см | не менее 14 | указать конкретное
|  |  |  | Наличие рентгеноконтрастной нити | предпочтительно | указать конкретное
|  |  |  | Стерильность | стерильная | соответствие
|  |  |  | Количество слоев | не менее 2 | указать конкретное
|  |  |  | Края подвернуты внутрь | соответствие
|  |  |  | Поверхностная плотность, гр/м.кв. | не менее 32 | указать конкретное
|  |  |  | Количество в упаковке, шт | не менее 10 | указать конкретное
105 | Салфетка марлевая тканая 45х29 | уп | 500 | Описание | Не пропитанное лекарственными средствами изделие в форме лоскута или тампона (также называемое губкой), изготавливаемое из тканого материала (например, хлопка, целлюлозы) и разработанное, в первую очередь, для впитывания жидкостей в медицинских целях; изделие не содержит вазелин. Как правило, используется для очищения, покрытия или обертывания ран или царапин и впитывания их экссудатов, абсорбирования экссудатов с поверхности тела или для местного нанесения медикаментов. Это изделие для одноразового использования.
|  |  |  | Длина, см | не менее 45 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина, см | не менее 29 | указать конкретное
|  |  |  | Наличие рентгеноконтрастной нити | предпочтительно | указать конкретное
|  |  |  | Стерильность | стерильная | соответствие
|  |  |  | Количество слоев | не менее 2 | указать конкретное
|  |  |  | Края подвернуты внутрь | соответствие
|  |  |  | Поверхностная плотность, гр/м.кв. | не менее 32 | указать конкретное
|  |  |  | Количество в упаковке, шт | не менее 5 | указать конкретное
106 | Набор базовый для внутривенных вливаний | шт | 4000 | Описание | Набор стерильных устройств, предназначенных для проведения жидкости из контейнера для внутривенной жидкости к венозной системе пациента. Он включает в себя набор трубок, коннекторы, камеры, зажимы и иглы или порты для инъекций. Он используется для гравитационного внутривенного введения. Устройство одноразового использования.
|  |  |  | Диаметр инъекционной иглы, мм | не менее 0,3 не более 0,8 | указать конкретное
|  |  |  | Длина соединительной трубки, мм | более 1300 не более 1800 | указать конкретное
|  |  |  | Регулятор тока жидкости | роликовый
|  |  |  | Трансфузионная игла | полимерная
107 | Набор базовый для внутривенных вливаний | шт | 500 | Описание | Набор стерильных устройств, предназначенных для проведения жидкости из контейнера для внутривенной жидкости к венозной системе пациента. Он включает в себя набор трубок, коннекторы, камеры, зажимы и иглы или порты для инъекций. Он используется для гравитационного внутривенного введения. Устройство одноразового использования.
|  |  |  | Диаметр инъекционной иглы, мм | не менее 0,3 не более 0,8 | указать конкретное
|  |  |  | Длина соединительной трубки,мм | более 1800 не более 2300 | указать конкретное
|  |  |  | Регулятор тока жидкости | роликовый
|  |  |  | Трансфузионная игла | полимерная
|  |  |  | Количество трансфузионных игл, шт | не менее 2 | указать конкретное
|  |  |  | Количество регуляторов тока жидкости,шт | не менее 3 | указать конкретное
|  |  |  | Узел инъекционный | с коннектором Луер-Лок
|  |  |  | Количество встроенных воздушных клапанов, шт | не менее 2 | указать конкретное
|  |  |  | Индивидуальная стерильная упаковка | наличие
108 | Скальпель медицинский | шт | 50 | Описание | стерильный ручной хирургический инструмент, конструктивно состоящий из ручки, переходящей в лезвие (несъёмное), используемый врачом для разрезания или иссечения тканей. Лезвие, как правило, изготовлено из высококачественной легированной нержавеющей стали или углеродистой стали, а ручка часто сделана из пластмассы. Это изделие одноразового использования.
|  |  |  | Материал лезвия | нержавеющая сталь
|  |  |  | Рельефное изображение размера на лезвии скальпеля | должно быть соответствие
|  |  |  | Прочность стали , HV | более 600 | указать конкретное
|  |  |  | Материал ручки скальпеля | полистирол или иной полимерный материал
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная
|  |  |  | На рукоятке скальпеля нанесена линейная шкала, см | Не менее 0-5 | указать конкретное
|  |  |  | Подвергается стерилизации гамма-излучением либо иному методу стерилизации | соответствие
|  |  |  | Размер | 10
109 | Скальпель медицинский | шт | 200 | Описание | стерильный ручной хирургический инструмент, конструктивно состоящий из ручки, переходящей в лезвие (несъёмное), используемый врачом для разрезания или иссечения тканей. Лезвие, как правило, изготовлено из высококачественной легированной нержавеющей стали или углеродистой стали, а ручка часто сделана из пластмассы. Это изделие одноразового использования.
|  |  |  | Материал лезвия | нержавеющая сталь
|  |  |  | Рельефное изображение размера на лезвии скальпеля | должно быть соответствие
|  |  |  | Прочность стали , HV | более 600 | указать конкретное
|  |  |  | Материал ручки скальпеля | полистирол или иной полимерный материал
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная
|  |  |  | На рукоятке скальпеля нанесена линейная шкала, см | Не менее 0-5 | указать конкретное
|  |  |  | Подвергается стерилизации гамма-излучением либо иному методу стерилизации | соответствие
|  |  |  | Размер | 11
110 | Скарификатор копье | Шт | 1000 | Описание | Стерильный ручной немеханический похожий на скальпель инструмент с заостренным концом, предназначенный для использования медицинским работником для прокола кожи пациента вручную с целью забора небольшого образца крови или дренирования кист или фурункулов. Это изделие для одноразового использования.
|  |  |  | Длина изделия, мм | не менее 30 и не более 32 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина изделия, мм | не менее 4,5 и не более 5,5 | указать конкретное
|  |  |  | Боковое копье | соответствие
|  |  |  | Тольщина копья, мм | не менее 0,15 и не более 0,25 | указать конкретное
|  |  |  | Длина копья, мм | не менее 2,5 и не более 3,5 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина копья в основании, мм | не менее 1,2 и не более 1,4 | указать конкретное
111 | Зонд-тампон абсорбирующий, стерильный | шт | 200 | Описание | Изделие, используемое для нанесения лекарства или удаления частиц или веществ с пациента или объекта. Оно обычно изготавливается в виде прямого прутка из дерева или гибкого металла или синтетического материала, с помещенным на одном его кончике стерильным абсорбентом. Изделие одноразового использования.
|  |  |  | Длина, мм | не менее 152,4
|  |  |  | Диаметр аппликатора, мм | не менее 2,5
|  |  |  | Материал аппликатора | полипропилен или дерево | указать конкретное
|  |  |  | Диаметр наконечника, мм | не менее 5,2
|  |  |  | Материал наконечника | хлопок или вискоза
|  |  |  | Изделие имеет регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» для контроля качества поставляемой продукции. | Наличие | указать конкретное
112 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой | шт | 24 | Описание | Инструмент для измерения температуры тела пациента в виде тонкой полой запаянной с обоих концов стеклянной трубки с небольшой колбой у основания, заполненной специальной жидкостью, заменяющей ртуть, за исключением спирта, (например, галинстаном - эвтектическим сплавом галлия, индия и олова). Действует по капиллярному принципу: благодаря тепловому расширению столбик заполняет трубку с температурной шкалой до отметки, указывающей фактическую температуру. Это изделие многоразового использования
|  |  |  | Смесь жидких металлов – галлий, индий и олово | Наличие
|  |  |  | Безвреден для человека, исключает возможность отравления парами ртути | Наличие
|  |  |  | Диапазон измерений температуры, ºС | от +35 до +42
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | Наличие
113 | Тест полоски для глюкометра | уп | 6 | Описание | Для количественного определения уровня глюкозы в свежей капиллярной цельной крови в качестве средства мониторинга эффективности гликемического контроля
|  |  |  | объем пробы, мкл | не более 0,6
|  |  |  | диапазон измерений, ммоль/л | 0,6 - 33,3
|  |  |  | время проведения теста, сек | не более 5
|  |  |  | принцип измерения | электрохимический
|  |  |  | время всасывания капли крови, диапазон, сек | 0,05 - 0,15
|  |  |  | Количество выполняемых тестов, штук | не менее 50
|  |  |  | Совместимость** | с глюкометром "Акку-Чек Перформа" и "Акку-Чек Перформа Нано"
114 | Тест полоски для глюкометра | уп | 3 | Описание | Для количественного определения уровня глюкозы в свежей капиллярной цельной крови в качестве средства мониторинга эффективности гликемического контроля
|  |  |  | объем пробы, диапазон, мкл | 1,0 - 2,0 | указать конкретное
|  |  |  | диапазон измерений, ммоль/л | 0,6 - 33,3
|  |  |  | время проведения теста, сек | не более 5
|  |  |  | принцип измерения | фотометрический
|  |  |  | Количество выполняемых тестов, штук | не менее 50 | указать конкретное
|  |  |  | Совместимость** | с глюкометром "Accu-Chek Active"
115 | Тест полоски | уп | 1 | Описание | Для инвазивной экспресс-диагностики Helicobacter pylori по уреазной активности
|  |  |  | Чувствительным элементом тест-системы является индикаторная композиция | соответствие
|  |  |  | Упаковка, шт | не менее 100 | указать конкретное
|  |  |  | Срок годности, месяцев. | не менее 12 | указать конкретное
116 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | Шт | 2 | Описание | Электронное устройство автономного питания для косвенного (неинвазивного) измерения артериального давления. Надувание/стравливание манжеты и циклы измерений управляются встроенным программным обеспечением. На дисплее, помимо систолического и диастолического давления, отображаются, как правило, частота пульса и среднее артериальное давление. Предназначен для мобильного использования. Возможны модификации для ношения при себе (нательного, в кармане, наручного и т. п.), в машинах СНМП и других экстренных служб или для самостоятельного контроля артериального давления на дому
|  |  |  | Максимальная частота сердечных сокращений, уд./мин. | Не менее 160 и не более 200 | указать конкретное
|  |  |  | Максимально измеряемое давление, мм.рт.ст. | Не менее 280 и не более 300 | указать конкретное
|  |  |  | Минимальная частота сердечных сокращений, уд./мин. | Не менее 30 и не более 40 | указать конкретное
|  |  |  | Минимально измеряемое давление мм.рт.ст. | Не менее 0 и не более 40 | указать конкретное
|  |  |  | Окружность плеча/запястья мм | Не менее 215 и не более 320 | указать конкретное
|  |  |  | Тип манжеты | На плечо
117 | Аппарат механический для измерения артериального давления | Шт | 9 | Описание | Изделие для измерения артериального давления, состоящее из надувной манжеты, которую оборачивают вокруг конечности (руки или бедра), резиновой груши-воздухонагнетателя для регулирования давления внутри манжеты, анероидного манометра и трубок. Анероидный манометр состоит из металлического упругого элемента, который деформируется при повышении давления в манжете, и механического усилителя, который передает эту деформацию через специальный стержень на указатель (стрелку), вращающийся вокруг калиброванной дисковой шкалы. Может изготавливаться в разных конфигурациях: настенной, настольной, портативной. Измерение артериального давления может производиться с использованием стетоскопа
|  |  |  | Диапазон измерения давления | не менее 0 и не более 300 | указать конкретное
|  |  |  | Материал манжеты | Хлопок
|  |  |  | Назначение манжеты | Для плеча
|  |  |  | Обхват манжеты, максимальный | не менее 42 | указать конкретное
|  |  |  | Обхват манжеты, минимальный | не менее 12 | указать конкретное
|  |  |  | Стетоскоп | Да
118 | Трусы для колоноскопии | Шт | 200 | Описание | Трусы - шорты на резинке одноразового использования, со специальным отверстием для введения зонда в прямую кишку.
|  |  |  | Материал изготовления | нетканый материал гипоаллергенный, безворсовой, воздухопроницаемый, водоотталкивающий
|  |  |  | Плотность, г/м2. | не менее 25 | указать конкретное
|  |  |  | Длина,см. | 38
|  |  |  | Размер | 52-56
|  |  |  | Стерильность | нестерильно
|  |  |  | Упаковка индивидуальная, полиэтиленовый пакет | Наличие
|  |  |  | Срок годности, лет | не менее 2 | указать конкретное
119 | Спрей для ЭКГ и ЭЭГ | Фл | 15 | Описание | Жидкость электродная контактная с высокой электропроводностью для ЭКГ, дефибрилляции, электромиостимуляции, маммосканирования методом измерения электросопротивления тканей. Является универсальным экономичным электролитом, позволяющим оперативно проводить диагностические исследования
|  |  |  | Удельная электропроводность в диапазоне– См/м. | 1,2 – 1,6 | указать конкретное
|  |  |  | рН в диапазоне | 6,0 – 7,0
|  |  |  | Фасовка во флакон с распылителем (спрей), мл | не менее 200 | указать конкретное
120 | Гель для ЭЭГ и ЭКГ | Фл | 15 | Описание | Жидкость электродная контактная с высокой электропроводностью для ЭКГ, дефибрилляции, электромиостимуляции, маммосканирования методом измерения электросопротивления тканей. Является универсальным экономичным электролитом, позволяющим оперативно проводить диагностические исследования
|  |  |  | Удельная электропроводность в диапазоне– См/м. | 0,7-1,0
|  |  |  | Вязкость: по Брукфильду , Па с | 15,0-21,0 | указать конкретное
|  |  |  | Фасовка во флакон, мл | не менее 250 | указать конкретное
121 | Фартук медицинский, одноразовый, нестерильный | Шт | 500 | Описание | Медицинские одноразовые фартуки - широко используются медицинским персоналом в медицинских учреждениях, лечебно-профилактических и оздоровительных комплексах, как средство защиты при различных процедурах и лабораторных исследованиях.
|  |  |  | Длина, см. | 140 +/-10 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина, см | не менее 90 | указать конкретное
|  |  |  | Материал | 2-х слойный влагонепроницаемый водоотталкивающий, нетканый полипропилен
|  |  |  | Плотность материала , г/м2. | не менее 40 | указать конкретное
|  |  |  | Стерильность | нестерильно
|  |  |  | 2 завязки на уровне талии | наличие
|  |  |  | Длина завязок, см | не менее 50 | указать конкретное
|  |  |  | Цельнокройная завязка вокруг горловины | наличие
|  |  |  | Упаковка | полиэтиленовая индивидуальная с нанесением потребительской информации
|  |  |  | Упаковка, шт. | не более 1 | указать конкретное
|  |  |  | Срок годности, лет | не менее 2 | указать конкретное
122 | Халат хирургический нестерильный | Шт | 300 | Описание | Для защиты медицинского персонала при проведении долгосрочных и многоинвазивных операций
|  |  |  | Размер | 48-50
|  |  |  | Материал изготовления | многослойный, нетканный, гидрофильный, воздухопроницаемый
|  |  |  | Плотность материала верхнего слоя, г/м² | не менее 20 | указать конкретное
|  |  |  | Длина изделия, см | не менее 140 | указать конкретное
|  |  |  | Фиксация горловины | застежка велькро
|  |  |  | Швы сварные (безниточные) | соответствие
|  |  |  | Манжета на рукавах | наличие
|  |  |  | Манжеты трикотажные | соответствие
|  |  |  | Ширина манжеты, см | не менее 8 | указать конкретное
|  |  |  | Запах на спине | наличие
|  |  |  | Количество завязок на поясе, шт | не менее 4 | указать конкретное
|  |  |  | Фиксатор завязок стерильно/нестерильно | наличие
|  |  |  | Размер изделия: 48-50 | соответствие
|  |  |  | Материал упаковки | многослойная полимерная пленка
|  |  |  | Возможность вскрытия упаковки без использования инструментов (ножниц) | наличие
123 | Халат хирургический нестерильный | Шт | 100 | Описание | Для защиты медицинского персонала при проведении долгосрочных и многоинвазивных операций
|  |  |  | Размер | 56-60
|  |  |  | Материал изготовления | многослойный, нетканный, гидрофильный, воздухопроницаемый
|  |  |  | Плотность материала верхнего слоя, г/м² | не менее 20 | указать конкретное
|  |  |  | Длина изделия, см | не менее 140 | указать конкретное
|  |  |  | Фиксация горловины | застежка велькро
|  |  |  | Швы сварные (безниточные) | соответствие
|  |  |  | Манжета на рукавах | наличие
|  |  |  | Манжеты трикотажные | соответствие
|  |  |  | Ширина манжеты, см | не менее 8 | указать конкретное
|  |  |  | Запах на спине | наличие
|  |  |  | Количество завязок на поясе, шт | не менее 4 | указать конкретное
|  |  |  | Фиксатор завязок стерильно/нестерильно | наличие
|  |  |  | Размер изделия: 56-60 | соответствие
|  |  |  | Материал упаковки | многослойная полимерная пленка
|  |  |  | Возможность вскрытия упаковки без использования инструментов (ножниц) | наличие
124 | Шапочка | Шт | 1300 | Описание | Нестерильное покрытие для головы, которое хирургический персонал/пациент носит во время операции для защиты от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и твердых частиц. Изделие одноразового использования.
|  |  |  | Диаметр по резинке, см | Не менее 18 не более 28 | указать конкретное
|  |  |  | Исполнение | Со стягивающей резинкой
|  |  |  | Количество в упаковке, штук | Не менее 50 не более 100 | указать конкретное
125 | Шовный материал | Уп | 1 | Описание | Нити натуральные нерассасывающиеся викрил. Материал снабжен восковым покрытием, что позволяет снизить капиллярность нити и получить гидрофобную нить с гладкой поверхностью. Нити обладают реактогенностью.
|  |  |  | Стерильность нити | Стерильная
|  |  |  | Шелк — Нити натуральные нерассасывающиеся шелковые | соответствие
|  |  |  | Цвет нити | цвет контрастный цвету крови | указать конкретное
|  |  |  | Условный размер: | 3/0
|  |  |  | Длина нити: см | не менее 75 | указать конкретное
|  |  |  | Количество игл в комплекте, шт. | 1
|  |  |  | Тип иглы | изогнутая на 1/2 окружности
|  |  |  | Вид иглы | колющая
|  |  |  | Длина иглы, мм | не менее 20 мм не более 26 мм | указать конкретное
|  |  |  | Материал иглы | коррозионностойкая нержавеющая сталь
|  |  |  | Упаковка | стерилизационная индивидуальная
|  |  |  | Количество в упаковке, шт. | не менее 20
126 | Шовный материал | Уп | 2 | Описание | Шовный материал ВИКРИЛ является синтетическим рассасывающимся стерильным шовным материалом, изготовленным из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида
|  |  |  | Стерильность нити | Стерильная
|  |  |  | Шелк — Нити натуральные нерассасывающиеся шелковые | соответствие
|  |  |  | Цвет нити | цвет контрастный цвету крови | указать конкретное
|  |  |  | Условный размер: | 2/0
|  |  |  | Длина нити: см | не менее 75 | указать конкретное
|  |  |  | Количество игл в комплекте, шт. | 1
|  |  |  | Тип иглы | изогнутая на 1/2 окружности
|  |  |  | Вид иглы | колющая
|  |  |  | Длина иглы, мм | не менее 20 мм не более 26 мм | указать конкретное
|  |  |  | Материал иглы | коррозионностойкая нержавеющая сталь
|  |  |  | Упаковка | стерилизационная индивидуальная
|  |  |  | Количество в упаковке, шт. | не менее 20
127 | Шпатель | Шт | 9000 | Одноразовый деревянный | Шпатель медицинский деревянный (шпатель для языка) стерильный (лор-шпатель) - предназначен для осмотра полости рта при оторинологическом обследовании. обладает высокой упругостью, устойчив к излому; для однократного применения; без зазубрин и заусенцев; легкость в обращении; тройная шлифовка и фрезерованная кромка
|  |  |  | изготовлен из экологически чистой древесины твердых лиственных пород дерева (для обеспечения экологической безопасности и исключения отрицательного влияния на пациента) | соответствие
|  |  |  | Стерильность | стерильный
|  |  |  | Упаковка | индивидуальная
|  |  |  | Обработка поверхности | гладкая, отшлифованная
|  |  |  | Длина, мм | Не менее 140 не более 150 | указать конкретное
|  |  |  | Ширина, мм | не менее 18 | указать конкретное
|  |  |  | Толщина, мм | Не менее 1,8 | указать конкретное
128 | Шприц общего назначения 150 мл | шт | 20 | Описание | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); игла не прилагается. Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. На дистальном конце цилиндра расположен штыревой коннектор (как правило, типа Луер-лок) для подсоединения иглы для подкожных инъекций или набора для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования.
|  |  |  | Градуированный объем шприца,Кубический сантиметр;^миллилитр | 150
|  |  |  | Игла в комплекте | нет
|  |  |  | Коннектор | Луер Слип
|  |  |  | Корпус и поршень шприца не содержат латекса,наличие соответствующего знака на всех видах упаковки и на цилиндре | снижение риска возникновения аллергических реакций
|  |  |  | Цилиндр шприца прозрачный, с ограничителем хода поршня, | Ограничитель предотвращает случайный выход поршня из цилиндра при наборе и смешивании препаратов в шприце, Прозрачность цилиндра обеспечивает визуальный контроль при наборе и введении лекарственного средства,контроль пузырьков воздуха при смешивании и наборе лекарственного средства.
|  |  |  | Шток-поршень с накладкой поршня с не менее чем двумя уплотнительными кольцами. | Манжета усиливает прилегание к стенкам цилиндра,снижает вероятность подтекания лекарственных средств и биологических жидкостей.
|  |  |  | Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской | Для предотвращения истирания шкалы до момента окончания использования медицинского изделия
|  |  |  | Наконечник | катетерного типа
129 | Шприц общего назначения 1 мл | шт | 100 | Описание | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем в комплекте с неубирающейся иглой, съемной или несъемной (обычно закрытой колпачком для защиты пользователя), предназначенное для подкожного введения инсулина пациенту. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов и оснащено поршнем с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Может использоваться медицинским персоналом или пациентами и позволяет набирать лекарственное средство из контейнера для непосредственного введения пациенту или через внутривенный порт, гепариновый замок или замок с солевым раствором. Это изделие для одноразового использования.
|  |  |  | Объем, Кубический сантиметр;^миллилитр | 1
|  |  |  | Дополнительные характеристики | Обоснование потребности в дополнительных характеристиках
|  |  |  | Трехдетальный тип шприца | Наличие манжеты позволяет медленное и плавное введение лекарственного средства
|  |  |  | Градуировка 100 международных единиц инсулина | Для дозирования максимально точного количества инсулина
|  |  |  | Шаг градуировки шкалы | для максимально точного дозирования лекарственного средства
|  |  |  | Дистальный конец шприца должен быть с встроенной иглой (несъемной). | Обеспечивает отсутствие "мертвого" пространства, что позволяет ввести лекарственное средство с минимальными потерями по сравнению с другими шприцами. Соединение предотвращает случайное отсоединение иглы. В соответствии с лечебным процессом: в том числе, для введения вязких растворов (на масляной основе), введения лекарственных средств в плотные ткани.
|  |  |  | Игла имеет цветовую кодировку номинального наружного диаметра трубки по ГОСТ Р ИСО 6009-202 | Цветовой код позволяет визуально идентифицировать размер иглы,так как непосредственно на игле маркировка размера не наносится (в соотв. с п.3 ГОСТ Р ИСО 6009-2020)
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр иглы, мм | не более 0,33 | указать конкретное
|  |  |  | Номинальная длина трубки иглы, мм | не более 12 | указать конкретное
130 | Шприц общего назначения 20 мл | шт | 200 | Описание | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования.
|  |  |  | Градуированный объем шприца,Кубический сантиметр;^миллилитр | 20
|  |  |  | Игла в комплекте | Одна и более | указать конкретное
|  |  |  | Коннектор | Луер Лок
|  |  |  | Трехдетальный тип шприца | Наличие манжеты позволяет осуществлять медленное и плавное движение поршня
|  |  |  | Цилиндр шприца прозрачный, с ограничителем хода поршня, | Ограничитель предотвращает случайный выход поршня из цилиндра при наборе и смешивании препаратов в шприце, Прозрачность цилиндра обеспечивает визуальный контроль при наборе и введении лекарственного средства,контроль пузырьков воздуха при смешивании и наборе лекарственного средства.
|  |  |  | Шток-поршень с накладкой поршня с не менее чем двумя уплотнительными кольцами. | Манжета усиливает прилегание к стенкам цилиндра,снижает вероятность подтекания лекарственных средств и биологических жидкостей.
|  |  |  | Шкала на цилиндре нанесена черного контрастного цвета, устойчива к истиранию | Для предотвращения истирания шкалы до момента окончания использования медицинского изделия
|  |  |  | Резистентность к давлению в системе шприцевого насоса | Для возможной работы шприца в системе шприцевых насосов
|  |  |  | Предустановленная аспирационная игла с встроенным фильтром тонкой очистки с диаметром пор 15 микрометров | Игла-фильтр используется для аспирации лекарственных препаратов в шприц. Фильтр используется для задержки микрочастиц.
|  |  |  | Наличие регистрационного удостоверения с указанием в наименовании товара иглы-фильтра в комплекте со шприцем | Подтверждает регистрацию и возможность обращения на территории РФ данного зарегистрированного медицинского изделия.
|  |  |  | Соединение | Луер Лок 6%, внутренняя резьба
|  |  |  | Игла имеет цветовую кодировку номинального наружного диаметра трубки по ГОСТ Р ИСО 6009-202 | Цветовой код позволяет визуально идентифицировать размер иглы,так как непосредственно на игле маркировка размера не наносится (в соотв. с п.3 ГОСТ Р ИСО 6009-2020)
|  |  |  | Размер иглы | 16G | указать конкретное
|  |  |  | Номинальная длина трубки иглы, мм | не более 32 | указать конкретное
131 | Шприц общего назначения 1 мл | шт | 300 | Описание | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем в комплекте с неубирающейся иглой, съемной или несъемной (обычно закрытой колпачком для защиты пользователя), предназначенное для подкожного введения инсулина пациенту. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов и оснащено поршнем с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Может использоваться медицинским персоналом или пациентами и позволяет набирать лекарственное средство из контейнера для непосредственного введения пациенту или через внутривенный порт, гепариновый замок или замок с солевым раствором. Это изделие для одноразового использования.
|  |  |  | Объем, Кубический сантиметр;^миллилитр | 1
|  |  |  | Двухдетальный тип шприца | соответствие
|  |  |  | Градуировка 100 международных единиц инсулина | Для дозирования максимально точного количества инсулина
|  |  |  | Шаг градуировки шкалы | для максимально точного дозирования лекарственного средства
|  |  |  | Дистальный конец шприца должен быть с встроенной иглой (несъемной). | Обеспечивает отсутствие "мертвого" пространства, что позволяет ввести лекарственное средство с минимальными потерями по сравнению с другими шприцами. Соединение предотвращает случайное отсоединение иглы. В соответствии с лечебным процессом: в том числе, для введения вязких растворов (на масляной основе), введения лекарственных средств в плотные ткани.
|  |  |  | Игла имеет цветовую кодировку номинального наружного диаметра трубки по ГОСТ Р ИСО 6009-202 | Цветовой код позволяет визуально идентифицировать размер иглы,так как непосредственно на игле маркировка размера не наносится (в соотв. с п.3 ГОСТ Р ИСО 6009-2020)
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр иглы, мм | не более 0,40 | указать конкретное
|  |  |  | Номинальная длина трубки иглы, мм | не более 13 | указать конкретное
132 | Шприц трехкомпонентный 10 мл с иглой | Шт | 4000 | Описание | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования.
|  |  |  | Градуированный объем шприца,Кубический сантиметр;^миллилитр | 10 | соответствие
|  |  |  | Игла в комплекте | Одна и более | указать количество
|  |  |  | Коннектор | Луер Слип | соответствие
|  |  |  | Трехдетальный тип шприца | Наличие манжеты позволяет медленное и плавное введение лекарственного средства | соответствие
|  |  |  | Корпус и поршень шприца не содержат латекса,наличие соответствующего знака на всех видах упаковки | снижение риска возникновения аллергических реакций | соответствие
|  |  |  | Цилиндр шприца прозрачный, с ограничителем хода поршня | Ограничитель предотвращает случайный выход поршня из цилиндра при наборе и смешивании препаратов в шприце, Прозрачность цилиндра обеспечивает визуальный контроль при наборе и введении лекарственного средства,контроль пузырьков воздуха при смешивании и наборе лекарственного средства. | соответствие
|  |  |  | Шток-поршень окрашен цветом, должна быть накладка поршня с не менее чем двумя уплотнительными кольцами. | Цветоконтрастность поршня позволяет лучше контролировать объем наполнения шприца.Манжета усиливает прилегание к стенкам цилиндра,снижает вероятность подтекания лекарственных средств и биологических жидкостей. | соответствие
|  |  |  | Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской | Для предотвращения истирания шкалы до момента окончания использования медицинского изделия | соответствие
|  |  |  | Наличие иглы в единой упаковке со шприцем | Осуществление инъекции и сокращение времени подготовки к инъекции | соответствие
|  |  |  | Наличие дополнительного градуированного объема на цилиндре | для возможности разведения лекарственного средства непосредственно в шприце и возможности набора лекарственного средства сверх номинального объема | не более 2 мл
|  |  |  | Игла имеет цветовую кодировку номинального наружного диаметра трубки по ГОСТ Р ИСО 6009-202 | Цветовой код позволяет визуально идентифицировать размер иглы,так как непосредственно на игле маркировка размера не наносится (в соотв. с п.3 ГОСТ Р ИСО 6009-2020) | в заявке участника должен быть указан конкретный цвет
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр иглы, мм | Обусловлены потребностями лечебного процесса к шприцу соответствующего объема, для максимально безболезненного введения лекарственных средств | не менее 0,7
|  |  |  | Номинальная длина трубки иглы, мм |  | не менее 40
|  |  |  | Игла должна иметь трехгранную копьевидную заточку |  | соответствие
133 | Шприц трехкомпонентный 2 мл с иглой | Шт | 9200 | Описание | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования.
|  |  |  | Градуированный объем шприца,Кубический сантиметр;^миллилитр | 2 | соответствие
|  |  |  | Игла в комплекте | Одна и более | указать количество
|  |  |  | Коннектор | Луер Слип | соответствие
|  |  |  | Трехдетальный тип шприца | Наличие манжеты позволяет медленное и плавное введение лекарственного средства | соответствие
|  |  |  | Корпус и поршень шприца не содержат латекса,наличие соответствующего знака на всех видах упаковки | снижение риска возникновения аллергических реакций | соответствие
|  |  |  | Корпус и поршень шприца не содержат латекса, наличие соответствующей маркировки на всех видах упаковки | снижение риска возникновения аллергических реакций | соответствие
|  |  |  | Цилиндр шприца прозрачный, с ограничителем хода поршня, материал изготовления-полипропилен | Ограничитель предотвращает случайный выход поршня из цилиндра при наборе и смешивании препаратов в шприце, Прозрачность цилиндра обеспечивает визуальный контроль при наборе и введении лекарственного средства,контроль пузырьков воздуха при смешивании и наборе лекарственного средства. | соответствие
|  |  |  | Шприц оснащен поршнем со специальным устройством самоблокирования и указание механизма самоблокирования в регистрационном удостоверении | Данный механизм предотвращения повторного использования приводит к немедленному разрушению шприца и является надежным способом защиты от повторного использования медицинского изделия,исключающим человеческий фактор, в условиях работы с опасными гемоконтактными заболеваниями (например, ВИЧ и гепатит). Наличие указания механизма самоблокирования подтверждает регистрацию и возможность обращения на территории РФ данного зарегистрированного медицинского изделия. | соответствие
|  |  |  | Шприцевой поршень с клипсой, защелкивающейся в игле |  | соответствие
|  |  |  | Исключение повторного забора препарата: обратное движение поршня втягивает иглу внутрь цилиндра шприца |  | соответствие
|  |  |  | Игла имеет цветовую кодировку номинального наружного диаметра трубки по ГОСТ Р ИСО 6009-202 | Цветовой код позволяет визуально идентифицировать размер иглы,так как непосредственно на игле маркировка размера не наносится (в соотв. с п.3 ГОСТ Р ИСО 6009-2020) | в заявке участника должен быть указан конкретный цвет
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр иглы, мм | Обусловлены потребностями лечебного процесса к шприцу соответствующего объема, для максимально безболезненного введения лекарственных средств | не более 0,6
|  |  |  | Номинальная длина трубки иглы, мм |  | не менее 30
|  |  |  | Игла должна иметь трехгранную копьевидную заточку |  | соответствие
134 | Шприц трехкомпонентный 2 мл с иглой | Шт | 500 | Описание | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования.
|  |  |  | Коннектор | Несъемная игла | соответствие
|  |  |  | Игла в комплекте | одна и более | указать количество
[5 empty] | Указанный типоразмер иглы соответствует потребности заказчика и обеспечивает точность попадания в необходимые анатомические структуры (подходит для внутривенных и внутримышечных инъекций) | Размер: 22G (диаметр 0,7 мм, длина не более 40 мм)
|  |  |  | Градуированный объем шприца, Кубический сантиметр;^миллилитр | 5 | Соответствие
|  |  |  | Дистальный конец шприца должен быть с встроенной иглой (несъемной). | Дистальный конец шприца с встроенной иглой (несъемной) обеспечивает отсутствие "мертвого" пространства, что позволяет ввести лекарственное средство с минимальными потерями по сравнению с другими шприцами. Соединение предотвращает случайное отсоединение иглы. Применение в соответствии с лечебным процессом-например, для введения вязких растворов (на масляной основе), введения лекарств.в-в в плотные ткани. | Соответствие
|  |  |  | Корпус и поршень шприца не содержат латекса, наличие соответствующей маркировки на всех видах упаковки | снижение риска возникновения аллергических реакций | соответствие
|  |  |  | Цилиндр шприца прозрачный, с ограничителем хода поршня, материал изготовления-полипропилен | Ограничитель предотвращает случайный выход поршня из цилиндра при наборе и смешивании препаратов в шприце, Прозрачность цилиндра обеспечивает визуальный контроль при наборе и введении лекарственного средства,контроль пузырьков воздуха при смешивании и наборе лекарственного средства. | соответствие
|  |  |  | Шприц оснащен поршнем со специальным устройством самоблокирования и указание механизма самоблокирования в регистрационном удостоверении | Данный механизм предотвращения повторного использования приводит к немедленному разрушению шприца и является надежным способом защиты от повторного использования медицинского изделия,исключающим человеческий фактор, в условиях работы с опасными гемоконтактными заболеваниями (например, ВИЧ и гепатит). Наличие указания механизма самоблокирования подтверждает регистрацию и возможность обращения на территории РФ данного зарегистрированного медицинского изделия. | соответствие
|  |  |  | Шприцевой поршень с клипсой, защелкивающейся в игле |  | соответствие
|  |  |  | Исключение повторного забора препарата: обратное движение поршня втягивает иглу внутрь цилиндра шприца |  | соответствие
|  |  |  | Игла имеет цветовую кодировку номинального наружного диаметра трубки по ГОСТ Р ИСО 6009-2020 | Цветовой код позволяет визуально идентифицировать размер иглы, так как непосредственно на игле маркировка размера не наносится (в соответствии с п.2 ГОСТ Р ИСО 6009-2020) | В заявке участника должен быть указан конкретный цвет
135 | Шприц трехкомпонентный 20 мл с иглой | Шт | 3700 | Описание | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования.
|  |  |  | Градуированный объем шприца,Кубический сантиметр;^миллилитр | 20 | соответствие
|  |  |  | Игла в комплекте | Одна и более | указать количество
|  |  |  | Коннектор | Луер Слип | соответствие
|  |  |  | Трехдетальный тип шприца | Наличие манжеты позволяет медленное и плавное введение лекарственного средства | соответствие
|  |  |  | Корпус и поршень шприца не содержат латекса,наличие соответствующего знака на всех видах упаковки | снижение риска возникновения аллергических реакций | соответствие
|  |  |  | Цилиндр шприца прозрачный, с ограничителем хода поршня | Ограничитель предотвращает случайный выход поршня из цилиндра при наборе и смешивании препаратов в шприце, Прозрачность цилиндра обеспечивает визуальный контроль при наборе и введении лекарственного средства,контроль пузырьков воздуха при смешивании и наборе лекарственного средства. | соответствие
|  |  |  | Шток-поршень окрашен цветом, должна быть накладка поршня с не менее чем двумя уплотнительными кольцами. | Цветоконтрастность поршня позволяет лучше контролировать объем наполнения шприца.Манжета усиливает прилегание к стенкам цилиндра,снижает вероятность подтекания лекарственных средств и биологических жидкостей. | соответствие
|  |  |  | Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской | Для предотвращения истирания шкалы до момента окончания использования медицинского изделия | соответствие
|  |  |  | Наличие иглы в единой упаковке со шприцем | Осуществление инъекции и сокращение времени подготовки к инъекции | соответствие
|  |  |  | Наличие дополнительного градуированного объема на цилиндре | для возможности разведения лекарственного средства непосредственно в шприце и возможности набора лекарственного средства сверх номинального объема | не более 2 мл
|  |  |  | Игла имеет цветовую кодировку номинального наружного диаметра трубки по ГОСТ Р ИСО 6009-202 | Цветовой код позволяет визуально идентифицировать размер иглы,так как непосредственно на игле маркировка размера не наносится (в соотв. с п.3 ГОСТ Р ИСО 6009-2020) | в заявке участника должен быть указан конкретный цвет
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр иглы, мм | Обусловлены потребностями лечебного процесса к шприцу соответствующего объема, для максимально безболезненного введения лекарственных средств | не менее 0,8
|  |  |  | Номинальная длина трубки иглы, мм |  | не менее 40
|  |  |  | Игла должна иметь трехгранную копьевидную заточку |  | соответствие
136 | Шприц трехкомпонентный 5 мл с иглой | Шт | 5800 | Описание | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования.
|  |  |  | Коннектор | Несъемная игла | соответствие
|  |  |  | Игла в комплекте | одна и более | указать количество
[5 empty] | Указанный типоразмер иглы соответствует потребности заказчика и обеспечивает точность попадания в необходимые анатомические структуры (подходит для внутривенных и внутримышечных инъекций) | Размер: 22G (диаметр 0,7 мм, длина не более 40 мм)
|  |  |  | Градуированный объем шприца, Кубический сантиметр;^миллилитр | 5 | Соответствие
|  |  |  | Дистальный конец шприца должен быть с встроенной иглой (несъемной). | Дистальный конец шприца с встроенной иглой (несъемной) обеспечивает отсутствие "мертвого" пространства, что позволяет ввести лекарственное средство с минимальными потерями по сравнению с другими шприцами. Соединение предотвращает случайное отсоединение иглы. Применение в соответствии с лечебным процессом-например, для введения вязких растворов (на масляной основе), введения лекарств.в-в в плотные ткани. | Соответствие
|  |  |  | Корпус и поршень шприца не содержат латекса, наличие соответствующей маркировки на всех видах упаковки | снижение риска возникновения аллергических реакций | соответствие
|  |  |  | Цилиндр шприца прозрачный, с ограничителем хода поршня, материал изготовления-полипропилен | Ограничитель предотвращает случайный выход поршня из цилиндра при наборе и смешивании препаратов в шприце, Прозрачность цилиндра обеспечивает визуальный контроль при наборе и введении лекарственного средства,контроль пузырьков воздуха при смешивании и наборе лекарственного средства. | соответствие
|  |  |  | Игла имеет цветовую кодировку номинального наружного диаметра трубки по ГОСТ Р ИСО 6009-2020 | Цветовой код позволяет визуально идентифицировать размер иглы, так как непосредственно на игле маркировка размера не наносится (в соответствии с п.2 ГОСТ Р ИСО 6009-2020) | В заявке участника должен быть указан конкретный цвет
137 | Шприц трехкомпонентный 5 мл с иглой | Шт | 1000 | Описание | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования.
|  |  |  | Коннектор | Несъемная игла | соответствие
|  |  |  | Игла в комплекте | одна и более | указать количество
[5 empty] | Указанный типоразмер иглы соответствует потребности заказчика и обеспечивает точность попадания в необходимые анатомические структуры (подходит для внутривенных и внутримышечных инъекций) | Размер: 22G (диаметр 0,7 мм, длина не более 40 мм)
|  |  |  | Градуированный объем шприца, Кубический сантиметр;^миллилитр | 5 | Соответствие
|  |  |  | Дистальный конец шприца должен быть с встроенной иглой (несъемной). | Дистальный конец шприца с встроенной иглой (несъемной) обеспечивает отсутствие "мертвого" пространства, что позволяет ввести лекарственное средство с минимальными потерями по сравнению с другими шприцами. Соединение предотвращает случайное отсоединение иглы. Применение в соответствии с лечебным процессом-например, для введения вязких растворов (на масляной основе), введения лекарств.в-в в плотные ткани. | Соответствие
|  |  |  | Корпус и поршень шприца не содержат латекса, наличие соответствующей маркировки на всех видах упаковки | снижение риска возникновения аллергических реакций | соответствие
|  |  |  | Цилиндр шприца прозрачный, с ограничителем хода поршня, материал изготовления-полипропилен | Ограничитель предотвращает случайный выход поршня из цилиндра при наборе и смешивании препаратов в шприце, Прозрачность цилиндра обеспечивает визуальный контроль при наборе и введении лекарственного средства,контроль пузырьков воздуха при смешивании и наборе лекарственного средства. | соответствие
|  |  |  | Шприц оснащен поршнем со специальным устройством самоблокирования и указание механизма самоблокирования в регистрационном удостоверении | Данный механизм предотвращения повторного использования приводит к немедленному разрушению шприца и является надежным способом защиты от повторного использования медицинского изделия,исключающим человеческий фактор, в условиях работы с опасными гемоконтактными заболеваниями (например, ВИЧ и гепатит). Наличие указания механизма самоблокирования подтверждает регистрацию и возможность обращения на территории РФ данного зарегистрированного медицинского изделия. | соответствие
|  |  |  | Шприцевой поршень с клипсой, защелкивающейся в игле |  | соответствие
|  |  |  | Исключение повторного забора препарата: обратное движение поршня втягивает иглу внутрь цилиндра шприца |  | соответствие
|  |  |  | Игла имеет цветовую кодировку номинального наружного диаметра трубки по ГОСТ Р ИСО 6009-2020 | Цветовой код позволяет визуально идентифицировать размер иглы, так как непосредственно на игле маркировка размера не наносится (в соответствии с п.2 ГОСТ Р ИСО 6009-2020) | В заявке участника должен быть указан конкретный цвет
138 | Электроды одноразовые для ЭКГ | шт | 2500 | Описание | Нестерильный неинвазивный электрический проводник, разработанный для передачи биоэлектрических сигналов сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение (не относится к данному виду). Обычно это похожий на диск электрод, который фиксируется на коже специальным адгезивным средством, пластырем или за счет механизма всасывания; предварительно может быть нанесен проводящий гель, и может прилагаться салфетка для очищения кожи для обеспечения электрического соединения
|  |  |  | Материалы электрода | вспененный полиэтилен с адгезивным слоем, проводящий гидрогель
|  |  |  | Материал сенсора | проводящий полимер с покрытием Ag/AgCl
|  |  |  | Материал коннектора-кнопки | медицинская сталь
|  |  |  | Материалы не содержат латекс и DEHP | соответствие
|  |  |  | Размер, мм | не менее 47 х 55 не более 58 х 60 | указать конкретное
|  |  |  | Водостойкая верхняя и высокоадгезивная, гипоаллергенная нижняя поверхности | соответствие
|  |  |  | Диаметр встроенного в центральную часть электрода прозрачного диска из твердого электролитного гидрогеля, мм | не менее 16 | указать конкретное
139 | Электроды РВГ комплект (ленточные) | комплект | 1 | Описание | Неинвазивный электрический проводник, предназначенный для передачи биоэлектрического сигнала от сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение (не относится к данному виду). Обычно это электрод в виде диска, который прикрепляется к коже с помощью специального клея или клейкой ленты и проводящий гель (некоторые электроды предварительно обработаны гелем); некоторые электроды крепятся с помощью присосок; некоторые модели могут быть прикреплены к ручным измерителям ЧСС. Электрокардиография обычно выполняется с использованием набора электродов (например, двенадцати), соединенных с соответствующими отведениями и кабелями. Это изделие многоразового использования
|  |  |  | Способ фиксации: эластичный резиновый ремень с пластмассовой кнопкой | соответствие
Длины и количество электродов:
|  |  |  | РВГ электрод 150 мм шт. | не менее 4 | указать конкретное
|  |  |  | РВГ электрод 200 мм шт. | не менее 4 | указать конкретное
|  |  |  | РВГ электрод 400 мм шт. | не менее 2 | указать конкретное
|  |  |  | РВГ электрод 600 мм шт. | не менее 2 | указать конкретное
|  |  |  | РВГ электрод 1200 мм шт. | не менее 1 | указать конкретное
140 | Электроды ЭКГ многоразовые конечностные | комплект | 1 | Описание | Неинвазивный электрический проводник, предназначенный для передачи биоэлектрического сигнала от сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение (не относится к данному виду). Обычно это электрод в виде диска, который прикрепляется к коже с помощью специального клея или клейкой ленты и проводящий гель (некоторые электроды предварительно обработаны гелем); некоторые электроды крепятся с помощью присосок; некоторые модели могут быть прикреплены к ручным измерителям ЧСС. Электрокардиография обычно выполняется с использованием набора электродов (например, двенадцати), соединенных с соответствующими отведениями и кабелями. Это изделие многоразового использования
|  |  |  | Комплект, шт | не менее 4 | указать конкретное
|  |  |  | конечностные | соответствие
|  |  |  | с винтом и зажимом | наличие
|  |  |  | Длина, мм | не менее 140 | указать конкретное
|  |  |  | Под штекер, мм | не менее 3/4 | указать конкретное
|  |  |  | Совместимы с любым оборудованием, где предусмотрено использование электродов подобного типа | соответствие
141 | Эндотрахеальная трубка Комбитьюб | Шт | 1 | Эндотрахеальная трубка Комбитьюб | Трахеопищеводная двухпросветная трубка для оральной интубации "вслепую", изготовлна из полиуретана медицинского назначения, изогнутая в дистальной части
|  |  |  | размер | 37CH
|  |  |  | Трубка должна иметь закруглённый атравматичный дистальный кончик, 2 маркера на проксимальной части для контроля глубины введения до уровня зубного ряда или десен и 2 манжеты | Соответствие
|  |  |  | Проксимальная манжета объемом , мл | не более 86 | указать конкретное
|  |  |  | Дистальная манжета объемом , мл | не более 13 | указать конкретное
|  |  |  | На передней поверхности канала №1 между дистальным и проксимальным баллонами должно быть 8 овальных отверстий | Соответствие
|  |  |  | На дистальной части канала №2 должно быть торцевое отверстие | Соответствие
|  |  |  | В комплекте должны быть два шприца объемом 140 мл и 10 мл для раздувания манжет, угловой коннектор 22M/15F-15M и санационный катетер | Соответствие
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная стерильная