Приложение 4 к документации запроса предложений

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Описание объекта закупки:**

**Техническое задание**

**Таблица № 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** |
| Ремонт аппарата MAGNETOM ESSENZA (серийный номер 49251), с заменой запасных частей и проведением процедуры термоцикла, включая:  1) удаление льда из криостата;  2) восстановление системы «нулевого испарения гелия»;  3) дозаливку криосистемы необходимым количеством жидкого гелия и азота до эксплуатационного уровня;  4) поднятие магнитного поля до эксплуатационного уровня;  5) проверку и корректировку его орднородности (шиммирование) с использованием специального инструмента;  6) замену запасных частей (табл. № 2) | 1 |

**Таблица № 2 Список запасных частей, подлежащих замене**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оборудование** | **Компоненты, запасные части** |
| MAGNETOM ESSENZA (серийный номер 49251), | * Высоковакуумное уплотнительное кольцо Metal Seal * Газовые линии (шланги) Sumi.20M gas line w.90 deg elbow; * Адсорбенд гелиевого компрессора APD Compressor Adsorber F70/HC -10 * Блок TALES Transmit Antenna Level Sensor; * Криокулер Sumit4KC/HeadL2RDK-408L2 RD42ZN1172 |

**Таблица № 3 Прочие условия**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оборудование** | **Компоненты, запасные части** |
| 1 | Все работы должны выполняться в соответствии с технологиями производителя, с Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минздравом России от 24.09.2003 г. и Минпромнауки России от 10.10.2003 г. (письмо от 27.10.2003 г. № 293-22/233), с инструкциями завода-изготовителя |
| 2 | Использование в работах оригинальных запасных частей от производителя и лицензионного программного обеспечения |
| 3 | Запасные части, подлежащие замене, являются новыми, неиспользованными, не восстановленные. серийно выпускаемыми, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, |
| 4 | Гарантийный срок на используемые в рамках ремонта части 6 месяцев (не менее) от даты подписания Акта выполненных работ |
| 5 | Гарантийный срок на проводимые работы 6 месяцев (не менее) от даты подписания Акта выполненных работ |
| 6 | Срок проведения работ в течение 30 дней (не более) от даты подписания Договора |
| 7 | Работы выполняются на территории Заказчика. |
| 8 | Исполнитель обязуется незамедлительно приостановить выполнение работ по настоящему государственному контракту и уведомить Заказчика в 3-дневный срок в случае, если в ходе выполнения работ выяснится, что достижение результатов работы невозможно или нецелесообразно продолжать работы в соответствии с требованиями Технического задания. |